                                                               Załącznik nr 3 do SIWZ z dn.04.12.2006

WYMAGANIA TECHNICZNE

1.Dygestoria

Wymagane jest  aby dygestorium było urządzeniem przystosowanym do prac laboratoryjnych z substancjami chemicznymi ( barwniki, stężone kwasy i zasady ), zapewniające ochronę przed szkodliwymi i cuchnącymi oparami i gazami wydzielającymi się podczas prac laboratoryjnych.

Wymiary zewnętrzne dygestorium:

Szerokość: 1200mm -  tolerancja ± 5%

Głębokość:  960mm -  tolerancja ± 5%

Wysokość: 2450mm - tolerancja ± 5%

Komora wewnętrzna dygestorium musi posiadać wymiary nie mniejsze niż długość:1110mm,głębokość:695mm, wysokość:1360mm. 

Komora robocza zewnątrz powinna być wykonana z płyt laminowanych w kolorze jasny popiel, wewnątrz powinna być wykonana z ceramiki litej o gr.8mm w kolorze białym.

Odprowadzanie oparów w komorze roboczej powinno się odbywać poprzez system podwójnej ściany wykonanej również ceramiki litej oraz górnego króćca wyciągowego wykonanego z polipropylenu.

Szczeliny odprowadzające opary powinny być na całej szerokości dygestorium, usytuowane w dolnej i górnej części komory roboczej.

Płyty z ceramiki litej tworzące szczelinę zasysającą muszą być demontowane w łatwy sposób, 

aby zapewnić możliwość czyszczenia i konserwacji.   

Wymagane jest aby w tylniej ścianie komory były zainstalowane króćce do zainstalowania kratownicy. Króciec powinien mieć płynną regulację w zakresie zacisku  pręta o średnicy od ( 8 do (10 powinien zapewniać mocne i sztywne zamocowanie dla obciążenia do30daN.
W części sufitowej musi być w budowane oświetlenie oraz otwór wentylacyjny.

Wymagane jest aby profil blatu roboczego(z przodu) oraz okno dygestorium i ściany posiadały aerodynamiczny kształt co  korzystnie wpływa na przepływ powietrza.

Blat roboczy powinien być wykonany z litego spieku ceramicznego z podniesionym obrzeżem z 4 stron(jednolity bezspoinowy odlew kamionkowy z obrzeżem),

 grubość min. 30mm . 

 Zlewik laboratoryjny musi być usytuowany w blacie roboczym i zabezpieczony podwyższonym obrzeżem tak, aby ewentualne rozlane substancje nie mogły dostać się do instalacji  kanalizacyjnej. 

Okno dygestoryjne musi być podnoszone i opuszczane z możliwością zatrzymania w dowolnym miejscu. Rama okna powinna być wykonana z MDF pomalowanego farbami odpornymi chemicznie, szyby osadzone w ramie powinny być wykonane ze szkła bezpiecznego z możliwością poprzecznego przesuwania obu szyb. 

System prowadzenia okna poprzez linki musi być prowadzony poza obrębem okna i komory roboczej.

Wyposażenie dygestoriów w media: 2 x woda zimna, 1 x gaz, 3 x gniazdo elektryczne 230V ( sterowanie z listwy armaturowej usytuowanej pod blatem roboczym )

Stelaże nośne dygestorium powinny być wykonane ze stali wysokogatunkowej o profilu zamkniętym kwadratowym, pokryte proszkową farbą epoksydową. 

Nogi stelaży wyposażone w element regulacyjny śrubowy – poziom regulacji 40mm.

Szafki pod  dygestorium powinny być wentylowane wraz z komora roboczą, wykonane z płyty laminowanej dwustronnie o gr.18mm, na kółkach z listwą cokołową z uszczelnieniem przypodłogowym, w drzwiach szafki należy zastosować zawiasy puszkowe ze stali nierdzewnej umożliwiające domykanie oraz łatwą regulację drzwiczek.

Ponadto dygestorium powinno być wyposażone w:

- automatyczny system wczesnego ostrzegania wraz z czujnikiem przepływu powietrza z    alarmem akustycznym i świetlnym wraz czujnikiem informującym (sygnał świetlny i akustyczny) o nie właściwym położeniu okna tj. powyżej 500mm od blatu i włącznikiem oświetlenia.

- mechaniczną blokadę okna na wys.500mm.

Wymagane jest aby armatura laboratoryjna zastosowana w dygestoriach była pokryta warstwą farby chemoodpornej w kolorze jasny popiel i spełniała wymagane normy.

Do oferty należy dołączyć certyfikat na armaturę gazową, deklarację zgodności ze znakiem CE na czujnik wczesnego ostrzegania jako kompletne urządzenie kontrolujące przepływ powietrza.

Wszystkie dygestoria muszą być podłączone: do instalacji prąd, woda, kanalizacja, gaz .

2. Stoły laboratoryjne przyścienne i wyspowe, stanowiska do mycia

 2.1 Stelaże stołów
Wymagana jest konstrukcja modułowa na podstawach stelaży stalowych o przekroju min.60mmx30mm pokryte farbami epoksydowymi proszkowymi w kolorze RAL 7035. Stelaż stołu w kształcie litery C , konstrukcja stelaży musi posiadać regulację poziomu oraz możliwość  podwieszania mebli (szafek drzwiowych i szufladowych) do stelaży stołów. Elementy stołów muszą być wyposażone w mosiężne gwintowane złączki umożliwiające sztywne skręcenie stołów oraz podwieszenie szafek. W miejscach siedzących stoły powinny być wyposażone w maskownice zakrywające tył stołów.

2.2 Szafki podwieszane, szafki jezdne

Szafki podwieszane pod stelażami muszą posiadać  konstrukcję umożliwiającej zmianę miejsca ich zawieszenia, demontaż i montaż, bez konieczności demontowania pozostałych elementów stołu laboratoryjnego.

Szafki (szafki drzwiowe i szufladowe) muszą być wykonane z płyty laminowanej dwustronnie o gr. 18mm, klasa higieny E1.

Wszystkie krawędzie płyty zabezpieczone doklejką z twardego PCV o grubości co najmniej 

2 mm (nie dopuszcza się obrzeży papierowych i nakładanych z PCV). 

Zastosowane zawiasy puszkowe muszą być wykonane ze stali galwanizowanej, kąt otwarcia min. 135º. Zawiasy powinny posiadać system który zapewnia samodomykanie drzwi, uchwyty szafek powinny być pręta stalowego malowanego proszkowo na kolor RAL 7035, długość uchwytów min. 320mm. Szuflady (fronty oraz skrzynie) powinny być wykonane z płyty laminowanej dwustronnie gr.18mm, prowadnice szuflad metalowe typu metabox ( lub inne równorzędne) tj. prowadnica szuflady stanowi bok korpusu szuflady. Prowadnice muszą posiadać system samodomykania szuflad. Wymagane jest aby szafki posiadały w górnej części listwy np. z  MDF do ewentualnego montażu zamków centralnych. 

 Prześwit pomiędzy podłogą a dnem szafki podwieszanej powinien wynosić od 160 do 180mm, zgodnie z normą  PN-EN 13150. 

Szafki jezdne powinny być wyposażone we własny blat laminowany o gr.18mm, oraz w cztery kółka o średnicy min. Ø60mm, przednie kółka wyposażone w hamulce.

2.3 Blaty robocze

2.3.1 Blat  typu DURCON – z żywicy epoksydowej z podniesionym obrzeżem

2.3.2 Blat roboczy laminowany postforming

Wymagane jest aby blaty w stołach laboratoryjnych wg SIWZ wykonane były z płyty o grubości nie mniejszej niż 28mm, z laminatem o gr. 0,6÷0,8mm. Krawędzie przednie muszą być wykończone tzw. półwałek z zawinięciem warstwy laminatu pod spód blatu, pozostałe krawędzie zabezpieczone doklejką z twardego PCV o grubości co najmniej 2 mm.

3. Nadstawki instalacyjne

Wymagane jest aby nadstawki instalacyjne były wykonane z blachy  o grubości 1mm pokrytymi farbami epoksydowymi proszkowymi malowanymi w kolorze RAL 7035.                 Pionowe kolumny nadstawki muszą mieć kształt trójkątny aby zapewnić optymalną przestrzeń na blacie roboczym. Media gaz ,prąd, woda  itp. mają być usytuowane w pionowych kolumnach nadstawki instalacyjnej, zlewik z żywicy epoksydowej powinien być zainstalowany w podstawie nadstawki w tzw. środkowniku. 

Nadstawka musi posiadać 2  poziomy półek szklanych z ogranicznikiem z przodu, górna półka o głębokości 250mm( dla nadstawki przyściennej) i 500mm  ( dla nadstawki wyspowej), dolna półka o głębokości  150mm ( dla nadstawki przyściennej) i 300mm ( dla nadstawki wyspowej).

4. Armatura laboratoryjna

Wymagane jest aby armatura laboratoryjna zastosowana w dygestoriach była pokryta warstwą farby chemoodpornej w kolorze jasny popiel, zaś pokrętła muszą kolorystycznie oznaczać rodzaj danego medium zgodnie z obowiązującą normą.

Baterie wody ciepłej-zimnej powinny być na 2 kolumnach o wysokości 300mm,wylewka wody musi być zakończona aeratorem, długość wylewki min. 220mm.

Wymagane jest aby armatura laboratoryjna stanowiła kompleksowe i jednorodne wyposażenie pod względem estetyki, wzornictwa i rozwiązań konstrukcyjnych ze względów gwarancyjnych i serwisowych wymagane jest aby zastosowana armatura pochodziła od jednego producenta .     

