Sopot 28.12.2006

INSTYTUT OCEANOLOGII PAN

81-712 Sopot

ul. Powstańców Warszawy 55

Informujemy o anulowaniu przekazanych Państwu odpowiedzi na pytania z dnia 13.12.2006 r. w związku z omyłkowo podanymi odpowiedziami przez użytkowników,

poniżej podajemy obowiązujace odpowiedzi.

A. MODYFIKACJA SIWZ

1.W związku z dużą ilością pytań dotyczących wyposażenia stołów laboratoryjnych  wszystkich rodzajów opracowano „ ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STOŁÓW LABORATORYJNYCH – WYTYCZNE ZBIORCZE” w tabelce stanowiącej integralną część poniższych pytań i odpowiedzi.

2. Zestawienie o którym mowa w punkcie 1 stanowi ostateczne zaliczenie stołów do odpowiedniej grupy rodzajowej.

W „ Zestawieniu wyposażenia laboratoriów – IOPAN Sopot należy dokonać korekty zgodnej z załączoną tabelką wg. powyższego punktu 1 i pkt 4 niniejszej „Modyfikacji „

Uwaga !

Odpowiednie zaliczenie ma wpływ na koszt zbiorczy danego zespołu, podanego w SIWZ.

Nie wymaga się podania cen poszczególnych elementów każdego zestawu stołu.

Koszt kompletnego zestawu i łączny danego zespołu / poza komorami laminarnymi / jest obowiązujący, także koszt montażu wg załącznika nr 3 do SIWZ

3.Uwaga!

Obowiązują wymiary podane w „ Wyposażeniu stołów laboratoryjnych – wytyczne zbiorcze „

podane w centymetrach. Ale dopuszcza się 5 cm / 50 mm / różnicę, które występują w stołach wyspowych podanych w „ Zestawieniu wyposażenia laboratoriów – IOPAN Sopot.”

4.W związku z opracowaniem „ zestawienia stołów laboratoryjnych – wytyczne zbiorcze TABELKA „  w tym pewnych przesunięć, także wobec zadanych pytań- eliminuje się w zestawieniu wyposażenia laboratoriów IOPAN Sopot- wyposażenie laboratoriów Załącznik nr 3  do SIWZ z dnia 04.12.2006 :

● z grupy „ stoły wyspowe „ pozycję 2, to jest stół laboratoryjny wyspowy o wymiarach 3000 x 600 x 900 w pomieszczeniu ZB 119,poz 2.

● z grupy „ Zestaw laboratoryjny kątowy, poz1 „ Zestaw laboratoryjny kątowy z szafkami podwieszonymi, półki wiszące laminowane, blat DURCON o wymiarach 1500/4200 x 600 x 900 mm w pomieszczeniu ZB 116 poz.2,3;

a dodaje i uzupełnia :

● w grupie STOŁY PRZYŚCIENNE:

· w poz.22 – Stół laboratoryjny przyścienny o wymiarach 1950 x 600 x 900 mm w pomieszczeniu ZB 120, poz.2 – zamiast 1 sztuki powinno być 2 sztuki

· w poz. 24 należy do ZB 118 dodać poz.2

· w poz.31 należy do ZB 118 dodać poz.1 

· w poz. 35 – stół lab. Przyścienny na stelażu typu C, o wymiarach 1800 x 600 x 9000          – 2 szt w pom. ZB 116, poz.3

· w poz 36 stół lab. przyścienny na stelażu typu C o wymiarach 1200 x 600 x 900 – 1 szt

· w pom. ZB 119.,poz.2

· w poz. 37 Stół lab. przyścienny na stelaży typu C o wym. 1200 x 600 x 900  - 1 szt

w pom.117 poz.2

Uwaga !

Zakres wyposażenia stołów wg Tabeli do niniejszych odpowiedzi

Uwaga!

Pozostałe grupy stołów laboratoryjnych, oraz komory laminarne, dygestoria i autoklaw – bez zmian

5.Zmiana w punkcie 7.1 SIWZ

W związku z przesunięciem terminu składania ofert na 10 stycznia 2007 r. zmienia się termin dostawy i montażu przedmiotu zamówienia z 05 marca 2007 r. do 30 marca 2007 r. z możliwością sukcesywnej dostawy.

Zakres zmian w trakcie realizacji wg pkt 7.2 –dotyczy harmonogramu robót Generalnego Wykonawcy, jeśli takie nastąpią w ramach koordynacji, których aktualnie nie można przewidzieć.

B. Pytania i odpowiedzi do SIWZ  w zakresie komór laminarnych

/ odpowiedzi podano pogrubioną czcionką / 

1. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej np. na pojedynczą komorę   laminarną?

 Tak. Do punktu 1.3 SIWZ wprowadza się zmianę w punkcie 7.Poszczególne komory określa się jako odrębne części jak następuje

7 a – komora 1 wg pozycji w zestawieniu

7 b – komora 2 wg pozycji w zestawieniu

7 c -  komora 3 wg pozycji w zestawieniu
Komora laminarna pozycja 1

2.Czy zamawiający wymaga zaoferowania komory laminarnej, której przednia szyba równoległa do tylnej ściany komory roboczej jest pochylona pod kątem 80( do blatu roboczego?

 Nie wymaga ale dopuszcza

● Czy zamawiający wymaga zaoferowania komory laminarnej posiadającej siedmio dniowy programator?

Nie

● Czy zamawiający wymaga zaoferowania komory laminarnej posiadającej Certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego; EN 12469 ?

 Nie

● Czy Zamawiający wymaga zaoferowania komory laminarnej posiadającej dwa wentylatory 
Nie

● Czy Zamawiający wymaga zaoferowania komory laminarnej o długości blatu roboczego ok. 120 cm?
Tak

● Czy Zamawiający wymaga zaoferowania komory laminarnej  posiadającej lampe UV zamontowaną oraz chowaną w tylnej ścianie komory roboczej na wysokości nie większej niż 15 cm ponad blatem?
Tak

Komora laminarna pozycja 2

3.Czy zamawiający dopuści zaoferowanie komory laminarnej której głębokość obszaru pracy jest o 2% mniejsza od wymaganej ?

Nie

● Czy zamawiający dopuści zaoferowanie komory laminarnej, której blat roboczy jest dzielony i posiada otwory w przedniej jego części? Rozwiązanie takie pozwala wyjąc blat roboczy jednej osobie i bez problemu umieścić go np. w autoklawie

Nie

● Czy zamawiający dopuści zaoferowanie komory laminarnej, której boki są wykonane ze szkła bezpiecznego oraz szyba frontowa równoległa do tylnej ściany komory roboczej pochylona  pod kątem 80( do blatu roboczego z dolną ramą jest opuszczana elektrycznie? Dolna rama szyby frontowej zapobiega jej uszkodzeniom a pochylenie szyby frontowej oraz „elektryka” polepsza komfort pracy.

Nie

● Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie komory laminarnej z przesuwanym podłokietnikiem wykonanym ze stali nierdzewnej ?

Nie

● Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie komory laminarnej z lampą UV umieszczoną w dolnej części tylnej ścianki komory roboczej(mniej niż 15 cm nad blatem roboczym)? Rozwiązanie takie pozwala uzyskać większe natężenie promieniowania UV padającego na blat roboczy

Nie

● Czy zamawiający wymaga zaoferowania komory laminarnej posiadającej siedmiodniowy        programator pozwalający np. na uruchomienie komory o zaprogramowanych wcześniej godzinach.

Nie

● Czy zamawiający wymaga zaoferowania komory laminarnej, której szyba frontowa jest podnoszona także w płaszczyźnie pionowej w celu jej umycia od wewnątrz ?

Nie

● Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komory laminarnej posiadającej dwa wentylatory 
Nie
4.Komora laminarna- pozycja 3

● Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oryginalnego folderu producenta potwierdzającego oferowane parametry ?
Nie wymaga, ale oczekuje

● W podpunkcie dotyczącym lampy UV znalazły się dwie pozycje: Lampa UV w pokrywie zamykającej przestrzeń roboczą ( bezpieczeństwo) oraz Lampa UV zamontowana na stałe,

umieszczona w górnej części tylnej ściany obszaru roboczego

Lampa zamontowana na stałe umieszczona w górnej części tylnej ściany obszaru roboczego

5. W części  Komory laminarne w poz.1,” komora laminarna  „ nie podano typu komory : pionowy czy poziomy przepływ , brak wymiarów, klasy ochrony oraz innych parametrów.  Prosimy o sprecyzowanie.

Komora laminarna najprostszego typu standardowa, szczegółowe odpowiedzi ad.2

6. W części  Komory laminarne w poz.2, - czy dopuszcza się również komorę laminarną z elektrycznie podnoszoną szybą.

Nie

7. W części  Komory laminarne w poz.2 i 3  - czy konieczne jest przedstawienie

certyfikatu zapewnienia jakości ISO 9001, który jest przecież wewnętrzną sprawą firmy produkującej  i nie ma on bezpośredniego wpływu na produkt, który musi być wykonany w zależności od typu zgodnie z odpowiednia normą  techniczną ?. Czy w takim razie nie wystarczy deklaracja zgodności z obowiązującą w Polsce normą PN EN 12469? .

Nie. Wymagana jest zgodność z obowiązującą w Polsce normą PN EN 124697, przedstawienie certyfikatu zapewnienia jakości ISO 9001 nie jest wymagana

8. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komory laminarnej z gniazdami elektrycznymi zamontowanymi na bocznej ścianie ?

Nie

II W zakresie dygestoriów

1. W załączniku nr 3 do SIWZ w części” dygestoria” podano elementy wchodzące w ich skład, które nie pasują do „Wymagań technicznych” część I Dygestoria. Czy w związku z tym dopuszcza się dwa typy dygestoriów : kanałowe i szczelinowe , czy zdecydowanie tylko jeden z nich?.

Nie dopuszcza się dwóch typów, należy przyjąć szczelinowe

2. Czy w dygestoriach dopuszcza się inne rozwiązania dotyczące „ czujnika wczesnego ostrzegania „ niż sugerowany w SIWZ, zgodnego z obowiązującą w Polsce normą  PN –EN 14175 a w konsekwencji również dostarczenie deklaracji zgodności z tą normą, która obejmuje również wspomniany czujnik?.

Tak zgodnie z obowiązującą w Polsce normą wg deklaracji zgodności.

Nie wymaga się ale dopuszcza się przedłożenie certyfikatu

3. Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentu wydanego przez akredytowane laboratorium potwierdzającego bezpieczna prace oferowanego dygestorium jako kompletnego urządzenia laboratoryjnego? Biorąc po uwagę bezpieczeństwo użytkownika oraz zalecenia GLP posiadanie takiego dokumentu powinno być ogólnie stosowana normą.

Oczekujemy wyłącznie bezpiecznych urządzeń, omawiany dokument pożądany

III  W zakresie stołów laboratoryjnych

1. Czy w stołach wyspowych i przyściennych przy środnikach ze zlewikami mają być baterie z zimną wodą? Jeśli tak to proszę podać ich ilość?
Wg zestawienia wyposażenia stołów laboratoryjnych wytyczne zbiorcze- tabelka wprowadzone w ramach modyfikacji SIWZ

2.  Jakie mają być wymiary okapu ze stali kwasoodpornej przy stołach wyspowych?

Odpowiadające gabarytami  strefie zlewu.

 3. Stelaże stołów 

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie stelaży wykonanych w całości z zamkniętych kształtowników stalowych o wymiarach 30 x 50 mm?

Tak.

 4. Blaty robocze 

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie blatów z podwyższonym obrzeżem  wykonanych z konglomeratu kwarcowego z żywicami poliestrowymi (około 98% materiału mineralnego, około 2% żywic poliestrowych)  typu POLODROM ?

Według  zestawienia wyposażenia - Tabelka

5. Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie blatów z  wykonanych z konglomeratu kwarcowego 

Według zestawienia wyposażenia - tabelka

6. Czy tak zwana  nadstawka ma być elementem stołu wyspowego przenoszącym obciążenia własne oraz obciążenia wynikające z użytkowania podwieszonych do niej półek bezpośrednio na podłoże? Rozwiązanie takie pozwala zdecydowanie odciążyć stelaże stołów roboczych oraz umożliwia łatwe rozmontowanie stanowiska w razie zajścia takiej potrzeby.

Tak

7. Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie „nadstawek”, których boki  są wykonane w formie kolumn o przekroju prostokątnym, zabudowane na całej wysokości osłonami metalowymi, w których osadzono osprzęt elektryczny (gniazda, wyłączniki i zabezpieczenia przeciwporażeniowe).? Rozwiązanie to pozwala na lepsze zagospodarowanie powierzchni roboczej oraz łatwe schowanie przewodów elektrycznych a także dokładanie takich elementów jak gniazda elektryczne.

Tak, w przypadku stołów wyspowych dopuszcza

8. Czy zamawiający wymaga dołączania zdjęć prezentujących oferowane „nadstawki”?
Nie wymaga, ale oczekuje

9 .Szafki podwieszane i jezdne

●.Czy oferent ma rozumieć, iż w  przypadku gdy zamawiający nie zaznaczył „szafka jezdna”, chodzi o szafki podwieszane?  

Tak.

● Czy zamawiający wymaga aby krawędzie pionowe czół szuflad i drzwi szafek były zaokrąglone (wykonane w technologii postforming - ćwierćwałek), pozostałe krawędzie zabezpieczone 2 mm doklejką PCV ?

Tak

● Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie dwóch szafek 60 cm zamiast jednej 120 cm 

Tak
10. Dotyczy „ Blaty robocze” -  czy dopuszcza się w tych miejscach gdzie proponuje się blaty robocze z żywicy DURCON, blaty z ceramiki litej wielkogabarytowej kwasoodpornej z podniesionym ceramicznym obrzeżem ( z wyłączeniem płytek ceramicznych) na dowolnym podłożu, a w części stołów ze stanowiskami do mycia,  na podłożu z wykluczeniem jakiegokolwiek materiału drewnopochodnego ?.
Wg zestawienia wyposażenia tabelka

11.Stół wyspowy  ZB119, poz. 1: 

● Czy blat o wym. 1500x650 ma być wykonany z Durconu ?, skoro miska zlewozmywakowa jest ceramiczna. Połączenie zlewu ceramicznego z Durconem jest trudne i nie zalecane. 

Wg zestawienia wyposażenia stołów laboratoryjnych – tabelka

● Czy środkowniki z Durconu mają posiadać zlewiki laboratoryjne? jeśli tak to prosimy o podanie z jakiego materiału i ile sztuk.

Wg zestawienia wyposażenia stołów laboratoryjnych – tabelka. Materiał taki jak blat
● Nadstawka jedna ma posiadać dwie wylewki gazu, czy druga nadstawka ma również posiadać zawory gazu, wody, gniazda elektryczne 230V itp. ? Jeśli tak to prosimy o podanie w jakich ilościach.

Wg zestawienia wyposażenia stołów laboratoryjnych – tabelka 

12. Stół wyspowy ZB 119, poz. 2 – wg wymiarów podanych tj. 3000x600x900 wynika że jest to stół przyścienny:
Tak-pomyłka jest to stół przyścienny

● Czy w stole ma być instalacja gazu ?, skoro w opisie stołu nie występują zawory gazu.

Nie

13. Stół wyspowy 121, poz. 7:

● Czy środkowniki z Durconu mają posiadać zlewiki laboratoryjne? jeśli tak to prosimy o podanie z jakiego materiału i ile sztuk.

Tak. Wg zestawienia wyposażenia stołów laboratoryjnych – tabelka. Materiał taki jak blat

● Czy nadstawki mają posiadać zawory gazu, wody, gniazda elektryczne 230V itp. ? Jeśli tak to prosimy o podanie w jakich ilościach.

Wg zestawienia wyposażenia stołów laboratoryjnych – tabelka
Stół wyspowy ZB 104, poz. 1:

● Czy nadstawki mają posiadać zawory gazu, wody, gniazda elektryczne 230V itp. ? Jeśli tak to prosimy o podanie w jakich ilościach.

.

Wg zestawienia wyposażenia stołów laboratoryjnych – tabelka                                                                        ● Czy oznaczenie w nadstawce 2E sugeruje że mają być  dwa gniazda elektryczne 230V. ? Jeśli tak to prosimy o podanie w jakich ilościach.

 .

Wg zestawienia wyposażenia stołów laboratoryjnych – tabelka
14. Stół wyspowy ZB 105, poz. 1:

● Czy nadstawki mają posiadać zawory gazu, wody, gniazda elektryczne 230V itp. ? Jeśli tak to prosimy o podanie w jakich ilościach.

Wg zestawienia wyposażenia stołów laboratoryjnych – tabelka
15. Stół wyspowy ZE 115, poz. 1:

● Czy nadstawki mają posiadać zawory gazu, wody, elektryczne gniazda 230 V itp.? Jeśli tak to prosimy o podanie w jakich ilościach.
Wg zestawienia wyposażenia stołów laboratoryjnych – tabelka
16. Stół wyspowy ZE 114, poz. 1

● Czy nadstawki mają posiadać zawory gazu, wody, gniazda elektryczne 230V itp. ? Jeśli tak to prosimy o podanie w jakich ilościach.

Wg zestawienia wyposażenia stołów laboratoryjnych – tabelka 

 18. Stół wyspowy ZE 116, poz. 1

● Czy nadstawki mają posiadać zawory gazu, wody, gniazda elektryczne 230V itp. ? Jeśli tak to prosimy o podanie w jakich ilościach.

Wg zestawienia wyposażenia stołów laboratoryjnych – tabelka
● Prosimy o podanie wymiarów okapów: szerokość, głębokość, wysokość oraz czy okapy mają posiadać tzw. łapacze tłuszczu.?

Wg zestawienia wyposażenia stołów laboratoryjnych – tabelka
● Prosimy o podanie czy okap będzie montowany na ścianie czy podwieszany pod sufit.? 

Wg zestawienia wyposażenia stołów laboratoryjnych – tabelka

Uwaga! Wymiar okapu odpowiadający strefie zlewu, nie ma posiadać łapaczy tłuszczu, montowany na ścianie
19.Stół wyspowy ZB 116, poz.1

●Czy środkowniki z Durconu mają posiadać zlewiki laboratoryjne? jeśli tak to prosimy o podanie z jakiego materiału i ile sztuk.

Wg zestawienia wyposażenia stołów laboratoryjnych – tabelka. Materiał taki jak blat
 Stoły laboratoryjne przyścienne

20. Stół przyścienny ZB 119, poz. 3:

● Czy w stole ma być instalacja gazu ?, skoro w opisie stołu nie występują zawory gazu

Nie

21. Stół przyścienny ZB 120, poz.7, ZB 121, poz.8:

● Czy blat o wym. 1200x750 ma być wykonany z Durconu ?, skoro miska zlewozmywakowa jest ceramiczna. Połączenie zlewu ceramicznego z Durconem jest trudne i nie zalecane.

Wg zestawienia wyposażenia stołów laboratoryjnych – tabelka
22. Stół przyścienny ZB 116, poz.2:

● Prosimy o podanie jaka ma być szafka jezdna z szufladami czy z drzwiczkami

Wg zestawienia wyposażenia stołów laboratoryjnych – tabelka
23. Stół przyścienny ZB 104, poz. 5:

● Prosimy o podanie jaka ma być szafka  z szufladami czy z drzwiczkami

Wg zestawienia wyposażenia stołów laboratoryjnych – tabelka
24. Stół przyścienny ZB 105, poz. 2, ZB 104, poz. 2

●Prosimy o podanie jaka ma być szafka  z szufladami czy z drzwiczkami

Wg zestawienia wyposażenia stołów laboratoryjnych – tabelka
25. Stół przyścienny ZB 121, poz. 3

● Czy blat Durcon na pewno ma być o długości 3000, skoro w opisie podano stół o wymiarach 1800x600x900

Pomyłka, powinno być zamiast 3000 – 1800 mm

26. Stół przyścienny ZB 105, poz. 3

●Prosimy o podanie jaka ma być szafka  z szufladami czy z drzwiczkami

Wg zestawienia wyposażenia stołów laboratoryjnych – tabelka
●Czy blat Durcon na pewno ma być o głębokości 750, skoro w opisie podano stół o wymiarach 1800x600x900
Pomyłka. Blat o głebokości 600

27. Stół przyścienny ZB 120, poz.2

●Czy blat Durcon na pewno ma być o długości 3000, skoro w opisie podano stół o wymiarach 1800x600x900

Pomyłka. Blat powinien mieć długość 1950, a stół 1950 x 600 x 900

28. Stół przyścienny ZB 118 o wym. 2400x600x900

● Czy blat Durcon na pewno ma być o długości 2700, skoro w opisie podano stół o wymiarach 2400x600x900

Pomyłka. Blat powinien mieć długość 2400

29.  Stół przyścienny ZE 117 poz.1

● Prosimy o podanie jaka ma być „szafka 600” a szufladami czy z drzwiczkami.

Wg zestawienia wyposażenia stołów laboratoryjnych – tabelka
30. Stół przyścienny ZB 105, poz. 4

● Prosimy o podanie jaka ma być „szafka 600” a szufladami czy z drzwiczkami.

Wg zestawienia wyposażenia stołów laboratoryjnych – tabelka
31. Stół przyścienny ZB 118 o wym. 3000x600x900

● Czy blat o wym. 1200x750 ma być wykonany z Durconu ?, skoro miska zlewozmywakowa jest ceramiczna. Połączenie zlewu ceramicznego z Durconem jest trudne i nie zalecane

Wg zestawienia wyposażenia stołów laboratoryjnych – tabelka
32. Stół przyścienny ZB 120, poz. 3
●Czy oznaczenie w nadstawce 1E-2W sugeruje 1gniazdo elektryczne i 2 zawory wody zimnej.

Wg zestawienia wyposażenia stołów laboratoryjnych – tabelka
33. Stół laboratoryjny ZB 103, poz.1

●Czy oznaczenie w nadstawce 1G-2W sugeruje 1zawór gazu i 2 zawory wody zimnej.

Wg zestawienia wyposażenia stołów laboratoryjnych – tabelka
IV. Pytania pozostałe do SIWZ - różne

34.Prosimy o określenie  czy dygestorium ma być wykonane wg wykazu w tabeli „Dygestoria” czy wg załącznika nr 3 – „ Wymagania techniczne”

Wg załącznika nr 3 „ Wymagania techniczne „ / szczelinowe /

35.Prosimy o określenie czy bateria wody c-z ma być na 1 kolumnie, czy wg „ Wymagań technicznych” tj. na 2 kolumnach.

Bateria wody c-z na jednej kolumnie
36.Czy Zamawiający dopuszcza w zamian blatów Durcon równoważny materiał o tym samym kształcie, składzie i parametrach fizyko-chemicznych.

Wg zestawienia wyposażenia stołów laboratoryjnych – tabelka
37. Prosimy aby zamawiający sprecyzował jakiego rodzaju ma być blat ceramiczny i czy ma posiadać podwyższone obrzeże.

Wg zestawienia wyposażenia stołów laboratoryjnych – tabelka
38. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w załączniku nr 3 tj. w tabelach cenowych przedstawiać cenę kompletnego wyrobu : cena jednostkowa netto, wartość wyrobów oraz wartość montażu bez cen za poszczególne części wyrobu?

Obowiązkowa jest cena jednostkowa kompletnego wyrobu oraz montażu

39. Czy w zawartej kalkulacji załącznik nr 3 należy przedstawić koszty transportu.?

Nie przewidujemy kosztów transportu, oczekujemy ceny loco budowa

40. W pkt.3 - Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga aby osoba do kierowania robót montażowych posiadała przynależność do Okręgowej  Izby Inżynierów Budownictwa, wnioskujemy o wykreślenie tego zapisu gdyż ten zapis wg umowy-wzór  zał. 2 dotyczy Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z §7, pkt1.  

Osoba wykonująca montaż i podłączenia do sieci i mediów musi posiadać odpowiednie uprawnienia i przynależność do Izby I.B – może to wykonywać pod nadzorem wykonawczym osoby posiadającej uprawnienia.

Nadzór inwestorski nie odpowiada za umiejętności wykonawcy. Jest niezależny

41. Prosimy aby Zamawiający określił najkrótszy dopuszczalny termin płatności.

Podanie najkrótszego terminu płatności stoi w sprzeczności z kryterium za termin płatności

42. W umowie w §11, pkt 6 jest zapis że wykonawca poniesie koszty „z tytułu koordynacji robót przez Generalnego wykonawcę w okresie realizacji robót objętych niniejszą umową w bezpośrednim rozliczeniu z Generalnym wykonawca.” Prosimy o podanie wielkości kosztów z tytułu koordynacji np. za 1dzień lub prosimy o wykreślenie tego zapisu w umowie.

W § 11 pkt 6 nie przewiduje się kosztów opłat za Generalne wykonawstwo i koordynację G.w – są to wyłącznie opłaty za zużycie energii, wody i innych nośników w trakcie montażu. Do ustalenia przy przekazaniu pomieszczeń do montażu

43. Dotyczy części SIWZ odnośnie punktacji, punkt 13.2  kryterium nr 2 – czy należy rozumieć, że ...” ilość referencji z odpowiednio dobrą oceną”  i  „ilość referencji badanej oferty z odpowiednio dobrą ceną”   wykluczają wszystkie referencje, które będą potwierdzały realizowane przez badaną firmę kontrakty, o wartości całkowitej poniżej ceny oferowanej przez tą firmę w badanym przetargu?.

Nie. W części B kryterium będę uwzględniane wszystkie referencje z odpowiednio dobrą oceną.

Natomiast w części A tego kryterium będą brane pod uwagę wartości podane w odpowiednich referencjach
Dopuszcza się podanie ceny danego kontraktu w wykazie dostaw i montażów w porównywalnych obiektach z okresu ostatnich 5 lat. Załącznik nr 6 do Oferty w rubryce „ obiekt zakres dostawy „
 44. Komora laminarna pozycja 1

● Czy  komora laminarna  powinna posiadać oddzielny wentylator główny i oddzielny wentylator wylotowy, czyli oddzielne wentylatory do obsługi każdego z filtrów ?

Nie.

● Czy Zamawiający wymaga aby komora laminarna posiadała filtr HEPA i wentylator główny  prostopadły do szyby przedniej i ściany tylnej?

      Tak

● Czy blat roboczy komory laminarnej powinien zachodzić na tylną ścianie komory roboczej, tak by nie było otworów w poziomej tylnej części blatu? Rozwiązanie to ułatwia przepływ powietrza, a co za tym idzie stabilność laminarnej strugi wewnątrz komory, podnosząc bezpieczeństwo operatora oraz badanego materiału.

      Tak

● Czy Zamawiający wymaga aby ściany boczne komory były wykonane ze szkła bezpiecznego z przygotowanymi miejscami do instalacji zaworów?

       Tak

● Czy komora laminarna powinna stać na stelażu c-kształtnym – nie posiadającym podparcia w przedniej części?

      Tak

● Czy komora laminarna powinna posiadać szerokość komory roboczej min 120 cm?

       Tak

● Czy tylna ściana komory roboczej powinna być pokryta jasną, nieodblaskową powloką chemoodporną?

      Nie

● Czy komora laminarna powinna posiadać panel sterowania blokowanym kluczem ?

Nie

● Czy komora laminarna powinna posiadać szybę frontową elektrycznie podnoszona i opuszczaną zatrzymującą się automatycznie w pozycji” do pracy” z możliwością szczelnego zamknięcia przestrzeni roboczej?

      Tak

● Czy komora laminarna powinna posiadać osobny przycisk dla funkcji „stand-by”?

       Nie

● Czy zamawiający wymaga aby przednia szyba komory laminarnej była podnoszona do góry (w płaszczyźnie pionowej) na sprężynach gazowych co pozwala na łatwy dostęp do wewnętrznej strony szyby frontowej oraz szyb bocznych w celu np. ich umycia.

Nie

Uwaga !

Pozostałe informacje w odpowiedziach punktu 2 oraz 5 Część I niniejszych odpowiedzi
45. Komora laminarna, pozycja 2

● Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komory laminarnej posiadającą lampę UV całkowicie chowaną w tylnej ścianie komory roboczej? Rozwiązanie takie wraz z „Czujnikiem prędkości przepływu powietrza umieszczonym poza obszarem pracy” pozwala wyeliminować wszelkie elementy, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpływać na stabilność przepływu powietrza  podczas pracy komory. 

Dopuszcza sie
● Czy Zamawiający wymaga aby komora laminarna, która posiada system recyrkulacji z jedną dmuchawą (obsługującą główny filtr HEPA), posiadała drugą dmuchawę dla systemu wyrzucającego (obsługującą drugi filtr HEPA- filtr wylotowy)?

      Wg opisu w zestawieniu Wyposażenie Laboratoriów IOPAN- zał nr 3 do SIWZ

● Czy w związku z wymaganiem suwania szyby przedniej oraz jej podnoszenia w płaszczyźnie pionowej (wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 13.12.2006) Zamawiający oczekuje aby podnoszona w płaszczyźnie pionowej do poziomu szyba była wspomagana i podtrzymywana na sprężynach gazowych?

       Nie

● Czy komora powinna posiadać wyświetlacz LCD i panel sterownia blokowany kluczykiem (stacyjką)?

      Nie


● Czy wysokość podstawy powinna być regulowana elektrycznie z panelu sterowania komory laminarnej?

Tak

● Czy komora laminarna powinna stać na stelażu c-kształtnym – nie posiadającym podparcia w przedniej części?

Dopuszcza się

● Czy filtr główny komory laminarnej powinien być ustawiony pod kątem prostym do szyby przedniej?

Wg wymogów spełniających wytyczne określone w opisie Zamówienia

● Czy ściana tylna komory roboczej powinna być pokryta jasną powłoką zapobiegającą refleksom świetlnym?

Tak

46. Komora laminarna, pozycja 3

● W podpunkcie dotyczącym lampy UV znalazły się dwie pozycje: Lampa UV w pokrywie zamykającej przestrzeń roboczą (bezpieczeństwo) oraz Lampa UV zamontowana na stałe, umieszczona w górnej części tylnej ściany obszaru roboczego. W związku z tym czy Zamawiający wykreśli zapis Lampa UV zamontowana na stale, umieszczona w górnej części  tylnej ściany obszaru roboczego ? - Wymaganie to jest niemożliwe do spełnienia przy opisanej konstrukcji komory laminarnej.

Wg odpowiedzi w punkcie I. 4.

● Czy Zamawiający wymaga zaoferowania komory laminarnej w której głębokość komory roboczej wynosi minimum 60 cm?

Głębokość stosowna do głębokości blatu roboczego którego wymiar głębokości wynosi minimum 59 cm

● Czy Zamawiający wymaga zaoferowania komory laminarnej w której funkcja „stand -by” ma być uruchamiana oddzielnym, oznaczonym przyciskiem na panelu sterowania?
Nie wymaga ale dopuszcza
● Czy Zamawiający dopuszcza komorę laminarną z intensywnością oświetlenia na blacie roboczym >800 lux  (1000 lux ponad blatem roboczym)?

Wg opisu w załączniku nr 3 do SIWZ / Wyposażenie lab. IOPAN

● Zamawiający wymaga aby lampa UV była umieszczona w pokrywie zamykającej przestrzeń roboczą, zaś w spisie wyposażenia taka część nie figuruje, czy w związku z tym komorę należy dostarczyć wraz z panelem zamykającym przestrzeń roboczą od przodu i zamontowaną w nim lampą UV, czy ma to być opcja, którą Zamawiający zamierza dokupić później?
Zamierza dokupić póżniej
Dotyczy komór laminarnych z pozycji 1,2,3

47. Czy parametry oferowanych komór laminarnych należy potwierdzić oryginalnymi folderami producenta i czy dopuszcza się foldery dołączone do oferty w języku angielskim?

Foldery oczekiwane. Obowiązuje język polski

48. Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty upoważnienia do dystrybucji i serwisowania wystawionego przez producenta dla oferenta?

Nie wymaga, ale dopuszcza

 49.   Dygestoria i meble:

● Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dygestoriów, których wewnętrzna wysokość oraz szerokość wynoszą odpowiednio 1200 i  900 mm?

Obowiązują wymiary podane w SIWZ

● Czy Zamawiający wymaga aby dygestoria posiadały wymienne panele instalacyjne z gniazdami elektrycznymi i oddzielne wymienne panele z pokrętłami zaworów?

Nie

● Czy Zamawiający wymaga aby dygestoria były wykonane z materiałów nie palnych czyli bez użycia materiałów drewnopochodnych?

Tak

● Czy Zamawiający wymaga dołączenia certyfikatów zgodności z odpowiednimi normami DIN na armaturę laboratoryjną do stołów i do dygestoriów?

Oczekujemy oferowanie tylko armatury zgodnej z normą

● Czy dopuszcza się wykonanie dygestorium ze stali konstrukcyjnej malowanej chemoodporną farbą epoksydową, z komorą roboczą wyłożoną żywicą resiline lub litą ceramiką?

Wg opisu w zestawieniu „ DYGESTORIA „

● Czy dopuszcza się w dygestorium króciec wylotowy i aerodynamiczny kanał wentylacyjny wykonany z polipropylenu (obojętny chemicznie, nie ma potrzeby czyszczenia)?

Tak

● Czy dopuszcza się położenie paneli dla mediów hydraulicznych i instalacji elektrycznej na bokach komory roboczej dygestorium?

Tak

● Czy Zamawiający dopuszcza pod dygestorium szafkę metalową zabezpieczoną farbą epoksydową, wyposażoną w szuflady wewnętrzne z polipropylenu?
Dopuszcza się
● Czy szafka wentylowana pod dygestorium musi być z niezależnym własnym wentylatorem, tak aby opary chemikaliów z szafy były odprowadzane nawet po wyłączeniu wentylacji obiektu? 

Wg opisu w zestawieniu „Dygestoria” –wentylowana grawitacyjnie

● Czy dopuszcza się wykonanie stelaży roboczych z kształtownika stalowego o przekroju 50x30 mm, co daje również dobre własności  wytrzymałościowe konstrukcji?

Tak

● Czy dopuszcza się użycie w szafkach laminowanych zawiasów o kącie otwarcia 94 stopnie (zawiasy te są trwalsze i bardziej wytrzymałe niż zawiasy o kącie otwarcia 135 stopni)?

Nie

● Czy dopuszcza się do w.w. szafek zawiasy ze stali pokryte powłoką galwaniczną?

Dopuszcza się

●Czy konieczne jest wyposażanie szafek laminowanych w "listwy np. z MDF, do ewentualnego montażu zamków centralnych", skoro ze specyfikacji warunków zamówienia nie wynika taka potrzeba Użytkownika, a podnosi koszt mebla?

Nie

● Zgodnie z normą PN-EN 13150 "Stoły robocze dla laboratoriów. Wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań", w pkcie 4.1.4 "Wieńce dolne", mówi się, że wysokość położenia wieńców dolnych od podłoża powinna wynosić min. 150 mm, a SIWZ w pkcie 2.2 mówi o 160-180 mm, w związku  z czym czy Zamawiający dopuszcza meble zgodne z PN-EN 13150, o wysokości wieńców dolnych 150 mm? Takie rozwiązanie powoduje, że użytkownik dysponuje większą przestrzenią ładunkową, przy jednoczeń zgodnością z wymaganą normą.

Nie. Wg wytycznych w SIWZ

● Czy Zamawiający w celu potwierdzenia wysokiej jakości oferowanych mebli wymaga aby producent posiadał certyfikat systemu jakości (spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy dotyczącej systemów zapewniania jakości np.: PN-EN ISO 9001) w zakresie projektowania, produkcji, dostarczania i serwisowania mebli laboratoryjnych, wydany przez jednostkę uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów jakości w rozumieniu Ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r.  o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250 z późniejszymi zmianami)?

Certyfikat nie wymagany, ale  wymagana zgodność z polską normą

● Czy Zamawiający wymaga aby każdy ze stelaży był elementem niezależnym (wyposażonym w dwie własne nogi, a nie wspólna noga dla dwóch stołów stojących obok siebie)? Takie rozwiązanie zwiększa stabilność mebla i pozwala na późniejszą ponowną aranżacje pomieszczeń bez dodatkowych nakładów finansowych.

Wg opisów dostarczonych w tabelach załączonych do SIWZ i niniejszych odpowiedzi

● Czy panel sterowania w dygestorium w celu polepszenia ergonomiczności urządzenia ma być umieszczony na wysokości ramion z boku komory roboczej?

Dopuszcza się

● Czy szafki pod dygestorium mają być szafkami wyjezdnymi?

Dopuszcza się

● Czy w celu potwierdzenia przydatności oferowanych dygestoriów do pracy z chemikaliami do oferty należy dołączyć protokół z badań potwierdzający zgodność z normą DIN 12924 część 1?

Tak

● Czy półki w nadstawkach stołów wyspowych i przyściennych muszą posiadać regulację wysokości ich zawieszenia, na całej wysokości nadstawki?

Wg opisu w zestawieniu wyposażenia stołów lab.- wytyczne zbiorcze - tabelka

● Czy w związku z tym, że nadstawki muszą przenosić obciążenia bezpośrednio na podłoże (z pominięciem blatu i stelaża stołu), Zamawiający wymaga, aby posiadały one własne nóżki poziomujące je względem podłoża?

Wg odpowiedzi w pkt III.6

● Czy w nadstawkach panele instalacyjne z gniazdami elektrycznymi muszą być wymienne i posiadać możliwość zmiany miejsca ich montażu przez Użytkownika, po obydwu stronach kolumny i na całej jej wysokości (od podłoża do szczytu)?

Nie

● Czy nadstawki powinny posiadać możliwość zmiany wysokości zainstalowania środnika, tak aby ta sama nadstawka mogła obsługiwać stoły o wysokości 90 i 75 cm, przy tej samej wysokości całej nadstawki, licząc od podłoża?

Nie. Wg zestawienia – wytyczne zbiorcze -tabelka

● Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zdjęć poszczególnych elementów umeblowania w celu potwierdzenia zgodności oferowanych parametrów z wymaganiami (szafki, ciągi stelaży, nadstawki)?

Nie wymaga ,ale oczekuje

● Czy w celu zagwarantowania odpowiedniego bezpieczeństwa użytkownikom umeblowania Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy umeblowania wyposażone w gniazda elektryczne były wyposażone w system połączeń wyrównawczych zabezpieczających przed porażeniem w wyniku dotyku bezpośredniego (zgodne z Polską Normą PN IEC 60364-4-41)?

Zgodnie z normą

● Jaki kolor umeblowania przewiduje Zamawiający? Jak szeroką paletę kolorystyczną powinni przewidywać oferenci? Czy do oferty należy załączyć próbki oferowanej gamy kolorystycznej? Odpowiedź na to pytanie ma niebagatelny wpływ na ofertę cenową, różna kolorystyka cechuje się różnymi terminami dostaw i różnymi cenami.

Oczekujemy wycen wg. Podstawowego zestawu kolorystycznego

● Czy do oferty należy dołączyć próbę frontu drzwiczek, tak aby były na niej widoczne krawędź pozioma oraz pionowa frontu?

Dopuszcza się

● Czy Zamawiający wymaga aby była możliwość wymiany blatów roboczych, stelaży i szafek bez konieczności demontowania nadstawki i jej instalacji (nadstawka stojąca na podłodze a nie na blacie lub stelażu)?

Nie

● Czy półki powinny być wykonane ze szkła klejonego na foli bez płyty bazowej ?

Oczekujemy oferty wg ogólnie stosowanych zasad

● Czy półki powinny posiadać stalową belkę z nagwintowanymi miejscami do późniejszego zamontowania lampy oświetleniowej?
Nie
●Czy poszczególne elementy stelaży powinny być łączone bez użycia śrub?

Powinny być wykonane zgodnie z normą

50. Dotyczy punktu 3.1 SIWZ:

W pozycji nr 6 Zamawiający zażądał, jako dokumentu potwierdzającego spełniane warunku udziału w postępowaniu: „wykazu pracowników lub osób zatrudnionych na umowach o współpracy z Oferentem, w tym osoby upoważnionej przez Oferenta do kierowania  w przypadku robót montażowych i koordynowania wykonaniem przedmiotu  zamówienia (załączone odpowiednie uprawnienia i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ) – Załącznik nr 7 do wzoru oferty” . 

Czy w związku z tym, że żądanie dołączenia w/w dokumentów jako potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu jest niezgodne z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 9.02.2004r. nr 19 poz. 177 z późn. Zm.) i  Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 605), Zamawiający wykreśli całą pozycję nr 6 punktu 3.1 SIWZ lub wykreśli albo odpowiednio zmodyfikuje zapis: „w tym osoby upoważnionej przez Oferenta do kierowania  w przypadku robót montażowych i koordynowania wykonaniem przedmiotu zamówienia (załączone odpowiednie uprawnienia i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa )” oraz odpowiednio zmodyfikuje załącznik nr 7?

Wyjaśniamy, że Żadne ustawy nie narzucają obowiązku posiadania uprawnień do montażu i koordynacji wykonania zamówienia. Jedyne  uprawnienia, jakie w przypadku wymaganego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia są obowiązkowe, to uprawnienia instalacyjne gazowe i elektryczne, zatem zapisy cytowanego powyżej punktu są niezgodne z ustawą pzp i wyżej wymienionym Rozporządzeniem.

W punkcie 3.1 SIWZ oraz we wzorze Załącznika nr 7 do Oferty określono podanie „ stanu zorganizowania OFERENTA przy dostawie i montażu” – w rozumieniu zespołu do montażu na budowie.

Zakres wymaganych odpowiednich uprawnień dotyczy oczywiście osób, które w rozumieniu przepisów muszą takie wymagania posiadać, a więc tych , które będą kierowały lub wykonywały podłączenia do instalacji gazowej i elektrycznej zmontowanych urządzeń.

Zamawiający przewiduje połączenie zmontowanych urządzeń do wszystkich mediów przez dostawcę- OFERENTA.

W takim rozumieniu nie widzimy rozbieżności, ani z przepisami § 1 ust.2 pkt 5 i 6 – cytowanego przez Oferenta Rozporządzenia Rady Ministrów, a także wymogu rozporządzeń wykonawczych do Prawa Budowlanego. Zakres wymaganych uprawnień i ewentualnej przynależności do I.I.B – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

51. Na podstawie dokonanej wizji lokalnej prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

● W wyprowadzonych instalacjach zasilających na  ścianach i w podłodze brakuje zaworów zamykających. Czy dostawca ma przewidzieć w kalkulacji koszt tych zaworów, czy też Zamawiający dopuszcza bezpośrednie podłączenie do instalacji ?

Nie należy przewidywać kosztów zaworów

● Zamawiający w zakresie wyposażenia przewiduje montaż ramion wyciągowych oraz okapów pod sufitem podwieszanym. Niestety sufit podwieszany wykonany jest z płyt kartongips  w technologii uniemożliwiającej rozebranie go w celu zamontowania omawianych elementów wyposażenia do sufitu właściwego. Bezpośredni montaż przez kartongips do konstrukcji wsporczej sufitu podwieszanego ramion wyciągowych i okapów może okazać się nie wystarczająco wytrzymały, naprężenia które wystąpią w wyniku ciężaru okapów oraz przesuwania ramion wyciągowych góra-dół będą powodować ciągłe pęknięcia sufitu w miejscach łączeń. W związku z powyższym prosimy o przeanalizowanie, czy jeszcze na tym etapie budowy nie należałoby zainstalować dodatkowych niezależnych od konstrukcji sufitu wzmocnień zapewniających możliwość właściwego montażu okapów i ramion wyciągowych. 

      Problem przeanalizujemy w ramach prac Generalnego Wykonawcy

● Prosimy o sprecyzowanie czy zakup i montaż włącznika wentylatora do dygestorium należy do oferenta, czy też należy do zakresu instalacji elektrycznej i wentylacyjnej wykonywanej przez generalnego wykonawcę ? W przypadku gdy włącznik wentylatora należałby do  zakresu oferenta, prosimy o sprecyzowanie jakiego rodzaju ma być włącznik.

       Zakup i montaż włącznika wentylatora zostanie ustalony na etapie realizacji

● Udostępniona dokumentacja przedstawiająca rozmieszczenie wyposażenia nie jest spójna ze stanem faktycznym w pomieszczeniach ( np. usytuowanie i wymiary mebli nie przewidują zmian wprowadzonych w trakcie budowy,  stoły z blatami o gł. 600mm przedstawione na rysunkach przylegają bezpośrednio do ściany nie uwzględniając grzejników), ponad to dokumentacja nie precyzuje,  w którym miejscu mają być usytuowane szafki podstołowe i zawory z wymaganymi mediami.                                                                                                                                             Czy Zamawiający po podpisaniu umowy będzie wymagał obmiarów z natury i odpowiedniego zweryfikowania SIWZ ze stanem faktycznym poprzez wykonanie ostatecznego projektu wyposażenia i dokonanie koniecznych ustaleń z użytkownikami precyzując omawiane zagadnienia ?

Na budowie jest prowadzona aktualizacja w zakresie zmian w wyposażeniu pomieszczeń laboratoryjnych w zakresie rodzajów i usytuowania – stąd zapewne te rozbieżności zauważone na budowie. Zamawiający jest w posiadaniu aktualnego usytuowania i wymiarów odpowiednich urządzeń wg. wytycznych użytkowników

● Czy w zakresie montażu dostawca musi również zapewnić podłączenie dygestoriów, okapów i ramion wyciągowych do instalacji wentylacyjnej. ?

Tak przewiduje Zamawiający

52. Pytania do SIWZ

● Czy w punkcie 7. i 7.1 określenie terminu realizacji jako pożądany należy rozumieć, że oferent może zaproponować własny termin realizacji odbiegający od terminu podanego w SIWZ. 

Z wracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji,  gdyż ponowna zmiana terminu składania ofert spowodowała przesunięcie wszystkich procedur już o trzy tygodnie. 

W związku z tym prosimy o zmianę zapisu w SIWZ w pkt. 7.1…….. do 05.03.2007 roku na zapis  9 tygodni od daty podpisania umowy.

Podano w modyfikacji SIWZ z dnia 28.12.2006 r.

