STÓŁ LABORATORYJNY NAROZNY

Poz.
Stół laboratoryjny narożny
Nr

rysunku
CENA
ILOŚĆ
CENA
Cena jedn.

wyrobu
Ilość

sztuk
Wartość

wyrobów
Wartość

montażu


1
Stół laboratoryjny, narożny o wym. 1600x600x900mm / 1200x600x900, pom. ZE114, poz.3
IOPAN




1





noga typ C


2








stelaż stołu 1200


2








stelaż stołu 800


2








Blat DURCON 1600 x 600


0,96








Blat DURCON 1200 x 600


0,72








Szafka 600mm  drzwiczki, półka


1








Szafka 1200mm 4 x szuflada


1








maskownica miejsca do siedzenia 800mm


2








gniazdo elektryczne 4 x 230V


1








opakowanie


1

























DYGESTORIA
Poz.
Dygestoria
Nr

rysunku
CENA
ILOŚĆ
CENA
Cena jedn.

wyrobu
Ilość

sztuk
Wartość

wyrobów
Wartość

montażu


1
Dygestorium 1240x930x2450,

-2 x 230V,

- 1 x zlewik, 2 x wylewka zimnej wody,

- gaz,

- oświetlenie komory roboczej,

- przepustnice wentylacyjne (szyberki)

- blat ceramiczny (ceramika lita wielkogabarytowa) z podniesionym obrzeżem,

- dolna szafka wentylowana grawitacyjnie,

- wykładka komory roboczej - zywica epoksydowa / ceramika lita pom: ZB 105,ZB 119,ZB 121.ZE,114,ZE 115,ZE 118
IOPAN




6




KOMORY LAMINARNE

Poz.
Komora laminarna
Nr

rysunku
CENA
ILOŚĆ
CENA
Cena jedn.

wyrobu
Ilość

sztuk
Wartość

wyrobów
Wartość

montażu


1
Komora laminarna
IOPAN




1





komora laminarna, 2 x 230V, blat ze stali nierdzewnej pom ZE 117



 






2
Komora laminarna BIOHAZARD
IOPAN




1





komora laminarna, 2 x 230V, blat ze stali nierdzewnej, GAZ pom ZB 

· Komora z pionowym przepływem laminarnym, recyrkulacją, typu BIOHAZARD do pracy z ochroną produktu, personelu i środowiska.

· System cyrkulacji powietrza z jedną dmuchawą; Filtr wstępny; Dwa filtry absolutne HEPA o wydajności min. 99,99% – obszaru pracy i wylotowy.

· Szerokość blatu roboczego ok.120 cm, głębokość obszaru pracy  min. 59 cm. Blat roboczy – pełny (bez otworów), nie dzielony; wyjmowany dren powierzchni pracy; wnętrze obszaru pracy - 100% stal nierdzewna.

· Boki komory bezpieczne – pełne (nie przeszklone). Okno suwane ręcznie góra – dół ze szkła bezpiecznego podwójnego, hartowanego bez dolnej ramy mocującej, zasuwane do końca zamykające obszar pracy. Okno frontowe umieszczone prostopadle do powierzchni pracy.

· Czujnik prędkości przepływu powietrza umieszczony poza obszarem pracy (brak czujnika/czujników w obszarze pracy); wskaźnik prawidłowości prędkości powietrza w barierze powietrznej; wyświetlacz wartości prędkości powietrza w obszarze pracy (w m/s) z alarmem dźwiękowym w przypadku nieprawidłowości.

· System autodiagnostyki czujnika prędkości powietrza umożliwiający weryfikacje poprawności pracy przez użytkownika, Alarm nieprawidłowej pozycji okna

· Podłokietnik na przedramię mocowany na całej długości brzegu obszaru roboczego, 

· wykonany z plastiku

· Lampa UV zamontowana na stałe, umieszczona w górnej części tylnej ściany obszaru roboczego, Źródło światła białego, bezcieniowe, min. 1000 lux. Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem lampy UV podczas pracy

· Gniazdo elektryczne podwójne zamontowane na tylnej ścianie obszaru roboczego. Osobny obwód elektryczny gniazd wewnętrznych z niezależnym włącznikiem i bezpiecznikiem. Zasilanie 230V, 50Hz

· Zawór gazowy zamontowany na prawej bocznej ścianie obszaru roboczego. Palnik gazowy uruchamiany pedałem.

· Poziomowana podstawa komory, regulowana na wysokość

Certyfikat zapewnienia jakości ISO 9001; Certyfikat zgodności z normami europejskimi; Certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego; EN 12469 lub NSF49










3.
Komora laminarna BIOHAZARD
IOPAN




1





komora laminarna, 2 x 230V, blat ze stali nierdzewnej, GAZ











II klasa bezpieczeństwa mikrobiologicznego, oznakowanie „BIOHAZARD”



Typ A (urządzenie z jednym wentylatorem, bez “kominka” – niezależne od systemu wentylacyjnego) . Filtr główny HEPA o wydajności 99,999% dla cząstek 0,3 mikrona w teście DOP, taki sam filtr dla powietrza wydalanego 
 



Pionowy, laminarny przepływ powietrza



Istotne wymiary:

a) długość stołu roboczego min. 119 cm

b) zewnętrzne wymiary komory nie mniejsze niż [szer. x wys. x gł.]: 

- szer:   135,5 cm

- wys:    133,5 cm

- głęb:   78 cm



Pełne ściany boczne



Przepływ powietrza zarówno w ścianach bocznych jak i tylnej



Szyba przednia pionowa, ze szkła hartowanego,  podnoszona na teleskopach gazowych, bez zamontowanych elementów utrudniających widzenie (np. ramy, uchwyty itp.)



Teleskopy gazowe umieszczone na zewnątrz komory roboczej,  w obudowie (GLP/GMP)



Wykończenie wnętrza umożliwiające pracę zgodnie z zasadami GLP/GMP:
a) komora U-kształtna, gładka bez spawów lub wykończenia materiałami uszczelniającymi (np. silikon), zaokrąglone narożniki, pokryte odpornym na promieniowanie UV poliestrem

b) malowana (wyróżnienie od blatu) podpórka pod ramiona operatora na całej długości blatu

c) biała, poprawiająca widoczność  barwa ścian wewnętrznych (również bocznych)

d) blat jednolity, niedzielony, nie perforowany - ze stali  nierdzewnej, z możliwością podnoszenia i blokady w pozycji podniesionej.



Poziom hałasu < 58 dBA



Funkcja „stand-by”



Sterowanie
mikroprocesorowe

Elektroniczna kontrola szybkości przepływu laminarnego  0,45 m/s. Automatyczna korekcja zużycia filtrów bez potrzeby dodatkowej kalibracji układu



Prosty w obsłudze panel sterowania z piktogramami pod każdą diodą



Wizualny i dźwiękowy system alarmów

W szczególności: czujnik prędkości przepływu powietrza umieszczony poza obszarem pracy (brak czujnika/czujników w obszarze pracy); wskaźnik prawidłowości prędkości powietrza w barierze powietrznej; wyświetlacz wartości prędkości powietrza w obszarze pracy (w m/s) z alarmem dźwiękowym w przypadku nieprawidłowości.

System autodiagnostyki czujnika prędkości powietrza umożliwiający weryfikacje poprawności pracy przez użytkownika, Alarm nieprawidłowej pozycji okna



Automatyczna kompensacja prędkości nawiewu



Lampa UV w pokrywie zamykającej przestrzeń roboczą (bezpieczeństwo)

Lampa UV zamontowana na stałe, umieszczona w górnej części tylnej ściany obszaru roboczego





Źródło światła białego, bezcieniowe, min. 1000 lux.



Blokada wszystkich funkcji komory podczas pracy lampy UV



a) Wyposażenie w media:

b) prąd – hermetycznie izolowane puszki  z blokiem elektronicznym (minimum 2 gniazdka standardowe, z bolcem) oraz wyprowadzeniem do przewodów gniazdek elektrycznych (GMP/GLP) umieszczone w tylnej ścianie komory. Osobny obwód elektryczny gniazd wewnętrznych z niezależnym włącznikiem i bezpiecznikiem. Zasilanie 230V, 50Hz
c) gaz – zawór umieszczony w bocznej ściance po prawej stronie. Palnik gazowy uruchamiany pedałem.




Podstawa poziomowana wykonana z zamkniętych profili stalowych,  łączonych bez użycia śrub (GLP/GMP)



Certyfikat CE, certyfikat zgodności z normą EN: 12469 (wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą, np. TUV) lub NSF49; Certyfikat zapewnienia jakości ISO 9001;


