## Załącznik nr 3

## KOMORY LAMINARNE część 1,2

| Poz. | Komora laminarna | Nr rysunku | CENA | ILOŚĆ | CENA | Cena jedn. wyrobu | Ilość sztuk | Wartość wyrobów | Wartość montażu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komora laminarna | IOPAN |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | komora laminarna, 2 x 230V, blat ze stali nierdzewnej pom ZE 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Komora laminarna BIOHAZARD | IOPAN |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | komora laminarna, 2 x 230V, blat ze stali nierdzewnej, GAZ pom ZB Komora z pionowym przepływem laminarnym, recyrkulacją, typu BIOHAZARD do pracy z ochroną produktu, personelu i środowiska. System cyrkulacji powietrza z jedną dmuchawą; Filtr wstępny; Dwa filtry absolutne HEPA o wydajności min. 99,99% – obszaru pracy i wylotowy. Szerokość blatu roboczego ok.120 cm, głębokość obszaru pracy min. 59 cm. Blat roboczy – pełny (bez otworów), nie dzielony; wyjmowany dren powierzchni pracy; wnętrze obszaru pracy - 100% stal nierdzewna. Boki komory bezpieczne – pełne (nie przeszklone). Okno suwane ręcznie góra – dół ze szkła bezpiecznego podwójnego, hartowanego bez dolnej ramy mocującej, zasuwane do końca zamykające obszar pracy. Okno frontowe umieszczone prostopadle do powierzchni pracy. Czujnik prędkości przepływu powietrza umieszczony poza obszarem pracy (brak czujnika/czujników w obszarze pracy); wskaźnik prawidłowości prędkości powietrza w barierze powietrznej; wyświetlacz wartości prędkości powietrza w obszarze pracy (w m/s) z alarmem dźwiękowym w przypadku nieprawidłowości. System autodiagnostyki czujnika prędkości powietrza umożliwiający weryfikacje poprawności pracy przez użytkownika, Alarm nieprawidłowej pozycji okna Podłokietnik na przedramię mocowany na całej długości brzegu obszaru roboczego, wykonany z plastiku Lampa UV zamontowana na stałe, umieszczona w górnej części tylnej ściany obszaru roboczego, Źródło światła białego, bezcieniowe, min. 1000 lux. Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem lampy UV podczas pracy Gniazdo elektryczne podwójne zamontowane na tylnej ścianie obszaru roboczego. Osobny obwód elektryczny gniazd wewnętrznych z niezależnym włącznikiem i bezpiecznikiem. Zasilanie 230V, 50Hz Zawór gazowy zamontowany na prawej bocznej ścianie obszaru roboczego. Palnik gazowy uruchamiany pedałem. Poziomowana podstawa komory, regulowana na wysokość Certyfikat zapewnienia jakości ISO 9001; Certyfikat zgodności z normami europejskimi; Certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego; EN 12469 lub NSF49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |