#### Sopot 08.03.2007

## Odpowiedzi na pytania

## do cz.3. Autoklaw

Pytanie 1.

Czy dopuszczą Państwo autoklaw zasilany prądem trójfazowym 400V?

# Nie

Pytanie 2.

Czy autoklaw może stać na wózku zamiast mieć kółka transportowe wbudowane w podstawę?

# Nie

Pytanie 3.

Co rozumieją Państwo pod pojęciem inkubacja ?

Możliwość utrzymania temperatury na odpowiednim stałym poziomie który zapobiegnie krzepnięciu pożywek agarowych

Pytanie 4.

Czy dopuszczą Państwo autoklaw z temperaturą pracy od 50 oC ?

# Tak

Pytanie 5.

Czy dopuszczą Państwo autoklaw wyposażony  w zamek pneumatyczny ?

# Dopuszcza się

### PYTANIA

### DOT.KOMORY LAMINARNEJ CZ.2

1 Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie komory laminarnej z filtrem ULPA zamiast HEPA?.

ltr ULPA charakteryzuje się zdolnością do zatrzymywania mniejszych cząstek niż filtr HEPA, jednak tez z tego względu  musi on by częściej wymieniany a cena jego jest wyższa.

# Nie dopuszcza

2 Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie komory laminarnej w której blat roboczy jest dzielony i posiada otwory w przedniej jego części?

Wyjmowanie blatu dzielonego sprawia o wiele mniej kłopotu aniżeli wyjmowanie blatu nie dzielonego(np. w celu umycia blatu lub powierzchni pod nim) oraz w tym wypadku fragmenty blatu można zmieścić w autoklawie. Zastosowanie blatu pełnego (bez otworów) w przedniej jego części mija się z ideą komory laminarnej, ponieważ powietrze dostające się z otoczenia do komory roboczej czyli obszaru niższego ciśnienia, musi zostać szybko odprowadzone w przedniej jego części, aby nie nastąpiła dekontaminacja próbek powietrzem z otoczenia.

# Nie dopuszcza

4 Czy zamawiający wymaga zaoferowanie komory laminarnej w której przednia szyba prostopadła do filtra HEPA jest pochylona pod kątem około 80% w stosunku do blatu roboczego?

Rozwiązanie takie zdecydowanie ułatwia pracę przy komorze laminarnej.

# Zamawiający nie dopuszcza komory z przednią szyba pochyloną pod katem

5 Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie komory laminarnej z przesuwanym podłokietnikiem wykonanym ze stali nierdzewnej ? Zastosowanie podłokietnika z tworzyw sztucznych prawdopodobnie spowoduje jego odbarwienie bądź uszkodzenia poprzez działającą lampę UV

# Nie dopuszcza

6 Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie komory laminarnej w której tylna ściana komory roboczej jest pomalowana specjalnymi farbami epoksydowymi nie dającymi refleksów?

# Nie dopuszcza

7 Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie komory laminarnej w której lampa UV znajduje się w przedniej górnej części komory roboczej? Rozwiązanie takie pozwala uniknąć zakluczeń przepływu laminarnego.

# Nie dopuszcza

8 Czy zamawiający wymaga zaoferowania komory laminarnej w której istnieje możliwość opuszczenia przedniej szyby do poziomu umożliwiającego umycie jest wewnętrznej części?

# Nie dopuszcza