Załącznik nr 1

........................................

##### pieczątka Wykonawcy  						 ...........................................................

miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWY

Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę zestawu mierników mierzących rzeczywiste właściwości optyczne wody morskiej oraz zintegrowanego podwodnego miernika zasolenia, temperatury i ciśnienia wody morskiej, stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie, fluorescencji chlorofilu w wodzie oraz wielkości współczynnika rozpraszania w tył pod kątem 140 stopni wraz z integratorami i odbiornikami danych dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, ofertę przetargową składa:

......................................................................................................................................................................................

(Nazwa wykonawcy/ów)

- składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu*

- jako partner konsorcjum zarządzanego przez* …………………………………............................................

(nazwa lidera)

* niepotrzebne skreślić

- Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

- Oferujemy dostawę nie później niż w terminie 10 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Termin płatności za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 14 dni od daty dokonania odbioru przedmiotu zamówienia i po otrzymaniu faktury od Wykonawcy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Akceptujemy warunki umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy według przedstawionego wzoru, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- Zamierzamy / nie zamierzamy*  powierzyć podwykonawcom następującą część zamówienia:

.........................................................................................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

9. W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji w/w zamówienia publicznego umowa ze strony Wykonawcy będzie podpisana przez: ………………………………………………………………………………………………

( podać imiona i nazwiska oraz stanowiska )

- należność z tytułu wykonania umowy należy przekazać na :

.........................................................................................................................................................................................

( podać nazwę Banku i numer konta )

- Internet : http:// .............................................................................................

- e-mail ................ @ .....................................tel:.......................................................,  Fax: ..................................

- Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ..............................................................			         ........................................................................................

podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej

#### Załącznik nr 2

........................................

##### pieczątka Wykonawcy

# ...........................................................

miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

dot. dostawę zestawu mierników mierzących rzeczywiste właściwości optyczne wody morskiej oraz zintegrowanego podwodnego miernika zasolenia,  temperatury i ciśnienia wody morskiej, stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie, fluorescencji chlorofilu w wodzie oraz wielkości współczynnika rozpraszania w tył pod kątem 140 stopni wraz z integratorami i odbiornikami danych

Oferowana przez nas wartość (netto) oferty wynosi: ................................................. zł  (słownie: ………

………………………………………………………………………………………………………………)

Podatek VAT:……%, tj. ………………….zł

Cena oferty (z podatkiem VAT) wynosi: …………………..zł (słownie: ………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………)

UWAGA:

1. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca podaje w formularzu ofertowo-cenowym tylko wartość netto.

2. W przypadku oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego w związku z nabyciem towarów z poza obszaru UE, zamawiający w celu oceny oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny obciążenia fiskalne wymagane przepisami prawa. W takim przypadku Wykonawca podaje w formularzu ofertowo-cenowym tylko wartość netto.

3. Koszty cła i podatku VAT zostaną rozliczone i pokryte przez Zamawiającego, w wypadku, jeżeli Wykonawcą będzie podmiot mający siedzibę poza terytorium Polski.

Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia zgodnie z ilością i wymaganymi parametrami technicznymi podanymi poniżej:

Zestaw mierników mierzących fizyczne i chemiczne parametry  wody morskiej składa się z następujących urządzeń pomiarowych:

1. Wielospektralnego morskiego przeźroczomierza i miernika absorpcji 1 szt. (kod CPV: 38400000-9 – przyrządy do badań właściwości fizycznych).

Szczegółowe parametry techniczne miernika są następujące:

  - Miernik musi zawierać w jednej zintegrowanej obudowie czujniki do pomiarów współczynnika osłabiania wiązki światła i całkowitego współczynnika absorpcji wody morskiej w 90 kanałach spektralnych w zakresie 400-730 nm.

  - Miernik musi być fabrycznie przystosowany do długotrwałego okresu pracy w środowisku morskim bez nadzoru i okresowego czyszczenia i w związku z tym musi być wyposażony w system zapobiegający zarastaniu miernika przez organizmy morskie składający się z pompy zewnętrznej dozującej chemiczny czynnik ochronny oraz zbiornika na chemiczny czynnik ochronny

  - Miernik musi zapewniać następujące cechy pomiarowe:

- zakres spektralny czujnika całkowitego współczynnika absorpcji wody morskiej: 400 – 730 nm.

- zakres spektralny czujnika współczynnika osłabiania wiązki światła w wodzie morskiej: 400 – 730 nm.

- spektralna szerokość pojedynczego pasma pomiarowego czujnika całkowitego współczynnika absorpcji wody morskiej: 15 nm.

- spektralna szerokość pojedynczego pasma pomiarowego czujnika współczynnika osłabiania wiązki światła w wodzie morskiej: 15 nm.

- długość drogi optycznej czujnika współczynnika osłabiania wiązki światła w wodzie morskiej i czujnika całkowitego współczynnika absorpcji wody morskiej: 25 cm.

- średnica przekroju czynnego wiązki światła w układzie źródło światła, detektor światła dla czujnika współczynnika osłabiania wiązki światła w wodzie morskiej i czujnika całkowitego współczynnika absorpcji wody morskiej: 8 mm.

- ilość kanałów spektralnych czujnika współczynnika osłabiania wiązki światła w wodzie morskiej i czujnika całkowitego współczynnika absorpcji wody morskiej: 90.

- rozdzielczość spektralna czujnika współczynnika osłabiania wiązki światła w wodzie morskiej i czujnika całkowitego współczynnika absorpcji wody morskiej: 4 nm,

- rozdzielczość czujników pomiarowych: czujnika współczynnika osłabiania wiązki światła w wodzie morskiej i czujnika całkowitego współczynnika absorpcji wody morskiej dla zakresu spektralnego 400 – 449 nm: maksymalna  +/-0.005 m-1 nie mniejsza niż 0.012 m-1 przy częstotliwości pomiarowej 4 Hz, lub +/-0.003 m-1, nie mniejsza niż 0.006 m-1 przy częstotliwości pomiarowej 1 Hz; dla zakresu spektralnego 450 – 730 nm: +/-0.001 m-1, nie mniejsza niż 0.003 m-1 przy częstotliwości pomiarowej 4 Hz, +/-0.0005 m-1, nie mniejsza niż 0.0015 m-1 przy częstotliwości pomiarowej 1 Hz.

- dokładność pomiarowa czujnika współczynnika osłabiania wiązki światła w wodzie morskiej i czujnika całkowitego współczynnika absorpcji wody morskiej: 
+/-0.01 m-1

- zakres pomiarowy czujnika współczynnika osłabiania wiązki światła w wodzie morskiej i czujnika całkowitego współczynnika absorpcji wody morskiej: 
0.001 – 20 m-1

- częstotliwość pomiarów przez czujnik współczynnika osłabiania wiązki światła w wodzie morskiej i czujnik całkowitego współczynnika absorpcji wody morskiej: 
od 1 do 4 Hz.

  - Miernik musi być fabrycznie przystosowany do pomiarów w środowisku morskim in situ w zakresie temperatur 0 – 30 st. C.

  - Miernik musi być fabrycznie przystosowany do pomiarów w środowisku morskim in situ  w zakresie głębokości 0 – 500 m.

  - Wielospektralny morski przeźroczomierz i miernika absorpcji musi spełniać następujące cechy elektryczne: 1 jedno złącze typu MCBH6M, zasilanie prądem stałym 10-35 V, pobór prądu w czasie pomiaru: 0.83 A, przy zasilaniu prądem stałym o napięciu 12 V, złącze danych: standard RS232.

  - Wielospektralny morski przeźroczomierz i miernik absorpcji musi spełniać następujące cechy mechaniczne: rozmiary: długość 79 cm, średnica 10.4 cm,  masa w powietrzu: nie więcej niż: 5.9 kg, masa w wodzie: 0.8 kg.

2. Fluorometryczny miernik fluorescencji chromoforowych rozpuszczonych w wodzie morskiej związków organicznych (CDOM) 2 szt. (kod CPV: 38400000-9 – przyrządy do badań właściwości fizycznych).

Szczegółowe parametry techniczne miernika są następujące:

  - Miernik musi zawierać w jednej zintegrowanej obudowie czujnik do pomiarów fluorescencji chromoforowych rozpuszczonych w wodzie morskiej związków organicznych w zakresie fali wzbudzenia 370 nm i fali emisji fluorescencji 460 nm.

  - Miernik musi być wykalibrowany w jednostkach względnych względem natężenia fluorescencji światła przez substancję wzorcową: siarczan chininy w zakresie 0-500 QSU i zapewniać następujące cechy pomiarowe:

- zakres pomiarowy 0 – 500 QSE

- rozdzielczość pomiarowa: 0.09 QSE

- częstotliwość pomiarów od 1 do 8 Hz

  - Miernik musi być fabrycznie przystosowany do pomiarów w środowisku morskim in situ w zakresie temperatur 0 – 30 st. C.

  - Miernik musi być fabrycznie przystosowany do pomiarów w środowisku morskim in situ  w zakresie głębokości 0 – 600 m.

  - Miernik musi być fabrycznie wyposażony w następujące zewnętrzne systemy zapobiegające zarastaniu miernika przez organizmy morskie:

- obudowa miernika musi być pokryta w znacznym stopniu metaliczną miedzią w celu zapobieżenia zarastania miernika przez organizmy morskie.

- przesłony i wycieraczki na oknach czujników optycznych zapobiegające zarastaniu przez organizmy morskiej.

  - Miernik fluorescencji chromoforowych rozpuszczonych w wodzie morskiej związków organicznych musi spełniać następujące cechy elektryczne: 1 jedno złącze typu MCBH6MP zasilanie prądem stałym 7-15 V, pobór prądu w czasie pomiaru: 50 mA, pobór prądu w czasie uśpienia: 140 μA, pobór prądu przez zewnętrzny system przeciwko zarastaniu czujnika przez organizmy morskie: 140 mA, złącze danych: standard RS232 transmisja danych: cyfrowa 14 bitowa z szybkością 19200 baund, analogowa w zakresie 0-5 V.

  - Miernik fluorescencji chromoforowych rozpuszczonych w wodzie morskiej związków organicznych musi spełniać następujące cechy mechaniczne: rozmiary: długość 12.7 cm, średnica 6.3 cm,  masa w powietrzu: nie więcej niż: 0.4 kg, masa w wodzie: 0.02 kg.

3. Fluorometryczny miernik stężenia chlorofilu a w wodzie morskiej 1 szt. (kod CPV: 38400000-9 – przyrządy do badań właściwości fizycznych).

Szczegółowe parametry techniczne miernika są następujące:

  - Miernik musi zawierać w jednej zintegrowanej obudowie czujnik do pomiarów fluorescencji światła przez chlorofil a w wodzie morskiej w zakresie fali wzbudzenia 470 nm i fali emisji fluorescencji 695 nm.

  - Miernik musi być wykalibrowany w jednostkach bezwzględnych mikrog/l:

- zakres pomiarowy 0 – 125 mikrog/l

- rozdzielczość pomiarowa: 0.02 mikrog/l

- częstotliwość pomiarów od 1 do 8 Hz

  - Miernik musi być fabrycznie przystosowany do pomiarów w środowisku morskim in situ w zakresie temperatur 0 – 30 st. C.

  - Miernik musi być fabrycznie przystosowany do pomiarów w środowisku morskim in situ  w zakresie głębokości 0 – 600 m.

  - Miernik musi być fabrycznie wyposażony w następujące zewnętrzne systemy zapobiegające zarastaniu miernika przez organizmy morskie:

- obudowa miernika musi być pokryta w znacznym stopniu metaliczną miedzią w celu zapobieżenia zarastania miernika przez organizmy morskie.

- przesłony i wycieraczki na oknach czujników optycznych zapobiegające zarastaniu przez organizmy morskiej.

  - Fluorometryczny miernik pomiarów fluorescencji światła przez chlorofil a w wodzie morskiej w musi spełniać następujące cechy elektryczne: 1 jedno złącze typu MCBH6MP zasilanie prądem stałym 7-15 V, pobór prądu w czasie pomiaru: 50 mA, pobór prądu w czasie uśpienia: 140 μA, pobór prądu przez zewnętrzny system przeciwko zarastaniu czujnika przez organizmy morskie: 140 mA, złącze danych: standard RS232 transmisja danych: cyfrowa 14 bitowa z szybkością 19200 baund, analogowa w zakresie 0-5 V.

  - Fluorometryczny miernik pomiarów fluorescencji światła przez chlorofil a w wodzie morskiej w musi spełniać następujące cechy mechaniczne: rozmiary: długość 12.7 cm, średnica 6.3 cm,  masa w powietrzu: nie więcej niż: 0.4 kg, masa w wodzie: 0.02 kg.

4. Zintegrowany podwodny miernik zasolenia, temperatury i ciśnienia wody morskiej, stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie, fluorescencji chlorofilu a w wodzie oraz wielkości współczynnika rozpraszania w tył pod kątem 140 stopni

Szczegółowe parametry techniczne miernika są następujące:

  - Miernik musie zawierać w jednej zintegrowanej obudowie czujniki do pomiarów przewodności, temperatury, i ciśnienia wody morskiej, czujnik do pomiarów stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie morskiej, fluorymetryczny czujnik do pomiarów stężenia chlorofilu a w wodzie morskiej oraz czujnik rozpraszania światła w tył pod kątem 140 stopni.

  - Miernik musi być fabrycznie wyposażony w następujące wewnętrzne systemy zapobiegające zarastaniu miernika przez organizmy morskie:

- pompę wewnętrzną dozującą próbki wody do pomiarów wyposażoną w system kontroli przepływu wody

- wewnętrzną zaciemnianą komorę przepływową czujników przewodności, temperatury, ciśnienia wody morskiej i stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie morskiej

- system dozowania chloranu sodu w celu ochrony czujnika do pomiarów stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie morskiej i komory przepływowej czujnika do pomiarów przewodności, temperatury, i ciśnienia wody morskiej

- kołnierz na czujniku przewodności wody morskiej zapobiegający zarastaniu przez organizmy morskie

  - Miernik musi być fabrycznie wyposażony w następujące zewnętrzne systemy zapobiegające zarastaniu miernika przez organizmy morskie:

- obudowa miernika musi być pokryta w znacznym stopniu metaliczną miedzią w celu zapobieżenia zarastania miernika przez organizmy morskie.

- przesłony i wycieraczki na oknach czujników optycznych zapobiegające zarastaniu przez organizmy morskiej.

  - Czujnik przewodności wody morskiej musi spełniać następujące parametry: zakres pomiarowy: nie mniejszy niż 0–9 S/m, dokładność: nie mniejsza niż 0.003 mS/cm, rozdzielczość: nie mniejsza niż 0.0005 S/m

  - Czujnik temperatury wody morskiej musi spełniać następujące parametry: zakres pomiarowy: nie mniejszy niż -5–35 deg C, dokładność: nie mniejsza niż 0.002 deg C, rozdzielczość: nie mniejsza niż 0.001 deg C

  - Czujnik ciśnienia wody morskiej musi spełniać następujące parametry: zakres pomiarowy: nie mniejszy niż 0–200 dBar, dokładność: nie mniejsza niż 0.1 dBar, rozdzielczość: nie mniejsza niż 0.01 dBar.

  - Czujnik stężenia rozpuszczonego tlenu w  wodzie morskiej musi spełniać następujące parametry: zakres pomiarowy nie mniejszy niż 0–120 % (względem poziomu nasycenia tlenem rozpuszczonym w wodzie morskiej na powierzchni morza), dokładność: nie mniejsza niż 0.1 mg/l, rozdzielczość: nie mniejsza niż 0.01 mg/l.

  - Fluorymetryczny czujnik do pomiarów stężenia chlorofilu a w wodzie morskiej musi być wykalibrowany w jednostkach stężenia chlorofilu i spełniać następujące parametry: zakres pomiarowy nie mniejszy niż 0–125 μg Chla/l, względna dokładność nie mniejsza niż 0.2% μg/l, względna rozdzielczość nie mniejsza niż: 0.04% μg/l. Fluorymetryczny czujnik do pomiarów stężania chlorofilu a w wodzie morskiej musi spełniać następujące cechy spektralne: długość fali wzbudzenia fluorescencji 470 nm, długość fali emisji fluorescencji 695 nm.

  - Czujnik współczynnika rozpraszania światła w tył pod kątem 140 stopni i długości fali 700 nm musi spełniać następujące parametry: zakres pomiarowy nie mniejszy niż 0–200 m-1, dokładność nie mniejsza niż 0.1 m-1, rozdzielczość nie mniejsza niż 0.01 m-1.

  - Zintegrowany podwodny miernik zasolenia, temperatury i ciśnienia wody morskiej, stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie, fluorescencji chlorofilu a w wodzie oraz wielkości współczynnika rozpraszania w tył pod kątem 140 stopni musi spełniać następujące cechy elektryczne: wyposażenie: dwa złącza jedno złącze typu MCBH-6-MP, 1 złącze typu MCBH-4-FS, zasilanie prądem stałym 12-18 V, pobór prądu w czasie pomiaru: 275 mA, pobór prądu w czasie uśpienia: < 100 μA, częstotliwość pomiarów 1Hz, złącze danych: standard RS232.

  - Zintegrowany podwodny miernik zasolenia, temperatury i ciśnienia wody morskiej, stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie, fluorescencji chlorofilu a w wodzie oraz wielkości współczynnika rozpraszania w tył pod kątem 140 stopni musi spełniać następujące cechy mechaniczne: rozmiary: długość 65.4 cm, średnica 18.5 cm, wytrzymałość obudowy na ciśnienie: gwarancja zanurzenia na 200 m, masa w powietrzu: nie więcej niż 5.4 kg, masa w wodzie 1.8 kg.

5. Integrator danych, 1 szt.

Szczegółowe parametry techniczne miernika są następujące:

  - Integrator danych musi być fabrycznie dostosowany do łączenia wszystkich mierników wymienionych  w wyżej wymienionej specyfikacji w zestawy pomiarowe do długotrwałych pomiarów na autonomicznych platformach pomiarowych w tym na bojach pomiarowych.

  - Integrator danych musi zawierać wewnętrzne oprogramowanie narzędziowe sterujące wykonywaniem pomiarów przez podłączone do niego mierniki i aktywne zewnętrzne systemy zapobiegające zarastaniu czujników pomiarowych przez organizmy morskie.

  - Integrator danych musi być wyposażony w pamięć wewnętrzną typu Flash o pojemności minimum 32 GB.

  - Integrator danych musi być fabrycznie przystosowany do pracy w środowisku morskim in situ w zakresie temperatur 0 – 30 st. C.

  - Integrator danych musi być fabrycznie przystosowany do pracy w środowisku morskim in situ w zakresie głębokości 0 – 500 m.

  - Integrator danych musi spełniać następujące cechy elektryczne: zasilanie prądem stałym z zakresie 7 – 18 V, pobór prądu w czasie pracy (przy zasilaniu prądem stałym 12 V): 50m A; pobór prądu w czasie uśpienia: 70 μA.

  - Integrator danych musi spełniać następujące cechy fizyczne: średnica 10.4 cm, długość, 17.8 cm, masa w powietrzu nie większa niż 1.8 kg, masa w wodzie 0.3 kg.

  - Integrator danych musi być wyposażony do 8 portów służących do podłączania mierników pomiarowych typu: RS232, w tym port analogowy 0 - 5 V (prąd stały), oraz port zasilania, prędkość wymiany danych od 600 do 126 000 pbs; Ilość i konfiguracja poszczególnych portów będzie ustalona po konsultacjach z zamawiającym.

  - Integrator danych musi być wyposażony w port komunikacyjny służący do wymiany danych oraz programowania sterującego o następujących cechach: złącze szyny danych RS232, lub RS422, o częstości skanowania 6 Hz.

  - Integratory muszą być połączone przez dostawcę w następujące funkcjonalne zestawy mierników mierzących rzeczywiste oraz chemiczne właściwości wody morskiej oraz stan atmosfery nad powierzchnią morza:

- zestaw nr 1 służący do pomiarów spektralnych wartości współczynnika absorpcji i osłabiania wiązki światła na głębokości 1 m.

- zestaw nr 2 służący do pomiarów  rzeczywistych właściwości optycznych wody morskiej oraz właściwości chemicznych wody morskiej na głębokości 1 metra: fluorometryczny miernik fluorescencji chromoforowych rozpuszczonych w wodzie morskiej związków organicznych połączony ze zintegrowanym podwodnym miernikiem zasolenia, temperatury i ciśnienia wody morskiej, stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie, fluorescencji chlorofilu a w wodzie oraz wielkości współczynnika rozpraszania w tył pod katem 140 stopni. Zestaw pomiarowy będzie połączony z integratorem danych Stor-X dostarczonym przez firmę Satlantic.

- zestaw nr 3 służący do pomiarów rzeczywistych właściwości optycznych wody morskiej na głębokości 5 m składający się z fluorometrycznego miernika stężenia chlorofilu a w wodzie morskiej oraz fluorometrycznego miernika fluorescencji chromoforowych rozpuszczonych w wodzie morskiej związków organicznych. Zestaw pomiarowy będzie połączony z integratorem danych Stor-X dostarczonym przez firmę Satlantic.

Ponadto Wykonawca oświadcza, że:

- Zestaw urządzeń pomiarowych będzie wykonany przez jednego producenta.

- Zestaw pomiarowy będzie dostarczony z programem do odbioru, kalibracji i archiwizacji danych pomiarowych oraz sterującym poszczególnymi miernikami i integratorem danych.

- Przedmiot zamówienia będzie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji, niebędący przedmiotem praw osób trzecich.

- Oferowany typ mierników będzie rozwiązaniem dostępnym na rynku i będzie aktualnie w użyciu.

- Oferowany okres gwarancji –……… miesiące (wymagany okres: minimum 24 miesiące). Okres gwarancji liczony będzie od dnia dostarczenia urządzeń.

- Wykonawca dostarcza miernik do siedziby Zamawiającego w ramach ceny przyrządu.

........................................................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Załącznik nr 3

........................................

pieczątka Wykonawcy

........................................................

miejscowość i data

OŚWIADCZENIE  O  SPEŁNIANIU  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawu mierników mierzących rzeczywiste właściwości optyczne wody morskiej oraz zintegrowanego podwodnego miernika zasolenia,  temperatury i ciśnienia wody morskiej, stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie, fluorescencji chlorofilu w wodzie oraz wielkości współczynnika rozpraszania w tył pod kątem 140 stopni wraz z integratorami i odbiornikami danych dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie (nr postępowania: IO/ZP/10/2011) oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj.:

      - posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Zamawiający nie precyzuje tego warunku;

      - posiada wiedzę i doświadczenie w postaci należytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw urządzeń pomiarowych odpowiadających przedmiotowi zamówienia,

      - dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – zapewniającymi  wykonanie zamówienia,

      - posiada sytuację ekonomiczną  i finansową  zapewniającą wykonanie zamówienia.

.................................................

podpis i pieczątka Wykonawcy

lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 4

........................................

pieczątka Wykonawcy

........................................................

miejscowość i data

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawu mierników mierzących rzeczywiste właściwości optyczne wody morskiej oraz zintegrowanego podwodnego miernika zasolenia,  temperatury i ciśnienia wody morskiej, stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie, fluorescencji chlorofilu w wodzie oraz wielkości współczynnika rozpraszania w tył pod kątem 140 stopni wraz z integratorami i odbiornikami danych dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie (nr postępowania: IO/ZP/10/2011) oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na mocy art. 24 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zgodnie z którym z postępowania o udzielenie  zamówienia  wyklucza się:

a) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

i)  podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

........................................................................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 5

........................................

pieczątka Wykonawcy                                                                                             ........................................................

miejscowość i data

OŚWIADCZENIE

(dla osoby fizycznej)

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT 2  USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawu mierników mierzących rzeczywiste właściwości optyczne wody morskiej oraz zintegrowanego podwodnego miernika zasolenia,  temperatury i ciśnienia wody morskiej, stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie, fluorescencji chlorofilu w wodzie oraz wielkości współczynnika rozpraszania w tył pod kątem 140 stopni wraz z integratorami i odbiornikami danych  dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie (nr postępowania: IO/ZP/10/2011) oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na mocy art. 24 ust. 1 pkt 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zgodnie z którym:

z postępowania o udzielenie zamówienia  wyklucza się wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

........................................................................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 6

........................................

pieczątka Wykonawcy

........................................................

miejscowość i data

O Ś W I A D C Z E N I E

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

wykaz co najmniej dwóch dostaw urządzeń pomiarowych odpowiadających przedmiotowi zamówienia wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie – z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców

| L.p. | Nazwa Odbiorcy | Opis przedmiotu zamówienia: należy podać co najmniej dwie zrealizowane dostawy urządzeń pomiarowych odpowiadające przedmiotowi zamówienia | Terminy realizacji (termin rozpoczęcia i termin zakończenia jeżeli zostało zakończone) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

..............................................................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Załącznik nr 7

### UMOWA nr ............. 2011 - PROJEKT

zawarta w dniu ................. w Sopocie

pomiędzy:

Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot

zwanym w dalszej części  niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCYM  reprezentowanym przez:

Dyrektora –  ................................................................

a

podmiotem gospodarczym ........  z siedzibą .............................................................................................................................

zarejestrowanym  w ..................................................................................................................................................................

posiadającym  NIP   ................................                       REGON  ..............................

zwanym w dalszej części niniejszej umowy WYKONAWCĄ  reprezentowanym przez:

.........................................................................................................................................................................................

o następującej treści:

§ 1

      - Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego nr IO/ZP/10/2011 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.).

      - Zamówienie realizowane jest w ramach projektu  SATELITARNA KONTROLA ŚRODOWISKA MORZA BAŁTYCKIEGO (SatBałtyk) projekt nr POIG.01.01.02-22-011/09-01

§ 2

- Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa zestawu mierników mierzących rzeczywiste właściwości optyczne wody morskiej oraz zintegrowanego podwodnego miernika zasolenia,  temperatury i ciśnienia wody morskiej, stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie, fluorescencji chlorofilu w wodzie oraz wielkości współczynnika rozpraszania w tył pod kątem 140 stopni wraz z integratorami i odbiornikami danych dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie według rodzaju, ilości i ceny określonej w załączonym do oferty formularzu cenowo-ofertowym, stanowiącym integralną część umowy.

- Zestaw pomiarowy powinien być dostarczony z programem do odbioru, kalibracji i archiwizacji danych pomiarowych oraz sterującym poszczególnymi miernikami i integratorem danych.

§ 3

- Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 2 nastąpi nie później niż w terminie 10 tygodni od daty podpisania umowy.

- Miejsce dostawy przedmiotu umowy: Instytut Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot.

§ 4

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy ustala się zgodnie ze złożoną ofertą, tj. na kwotę ogólną w wysokości .............................. zł lub USD/EURO  (słownie : ......................................................... ) co odpowiada w zł polskich kwocie netto:  ………………………… , z VAT: …………………………………………

- Koszty cła i podatku VAT zostaną rozliczone i pokryte przez Zamawiającego, w wypadku jeżeli Wykonawcą będzie podmiot mający siedzibę poza terytorium Polski i wymagać tego będą odpowiednie przepisy podatkowe.

- Powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym cenę urządzeń i ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego, a także koszty opakowania i ubezpieczenia w czasie dostawy urządzeń do miejsca przeznaczenia, jak również koszty gwarancji i serwisu gwarancyjnego,

- Strony postanawiają, że zapłata za dostarczony towar odbywać się będzie na podstawie faktury doręczonej Instytutowi Oceanologii PAN w Sopocie po dokonaniu odbioru dostawy przez Zamawiającego. Wykonawca określi na fakturze nazwę dostarczonego urządzenia zgodnie z SIWZ.

- Należność regulowana będzie przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy ..................................................................  w terminie 14 dni od daty dokonania odbioru przedmiotu umowy oraz po otrzymaniu faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę.

§ 6

- Wykonawca zobowiązany jest do terminowego dostarczenia urządzeń fabrycznie nowych, realizujących wszystkie przedstawione minimalne wymagania funkcjonalne i techniczne.

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad oraz nie był i nie jest przedmiotem praw osób trzecich.

- Termin gwarancji przedmiotu umowy wynosi …… miesiące.

- Gwarancja nie obejmuje wad, usterek i innych przejawów nieprawidłowego działania urządzeń powstałych przez niewłaściwe, niezgodne z dostarczoną instrukcją, obsługę lub użytkowanie oprogramowania.

§ 7

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5 % od wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie.

- Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość w/w kar na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 8

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznie dostarczonego towaru.

§ 9

            - Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

            - Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z wyjątkiem zmian których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z następujących okoliczności:

- w przypadku uniemożliwienia terminowej realizacji umowy - z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, ostateczny termin wykonania umowy może ulec przesunięciu o okres wynikający z zaistniałych okoliczności. O każdej takiej sytuacji Wykonawca winien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, wraz z podaniem przyczyn opóźnienia, który w razie uznania występowania przesłanek do przesunięcia terminu wykonania umowy, może podpisać aneks przedłużający ostateczny termin wykonania,

- wystąpią zmiany w nazwach lub adresach stron, zmiany związane z przekształceniem podmiotowym stron;

- nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem,

- zaistnieje siła wyższa uniemożliwiająca okresowe wykonywanie przedmiotu umowy,

- wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w związku z nimi wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy, zaś zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę.

§ 10

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 11

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą mieć zastosowanie przepisy:

a/  Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

b/  Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                         WYKONAWCA

………………………...                                                                       		……………………….

Załączniki do umowy:

1. Formularz ofertowo-cenowy.