Załącznik nr 2

........................................							........................................................

pieczątka Wykonawcy  								miejscowość i data

ZESTAWIENIE WYMAGAŃ,  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH I GWARANCJI

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę spektrofluorymetru skanującego do jednoczesnych pomiarów absorpcji i fluorescencji rozpuszczonej materii organicznej w morzu dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot (nr postępowania IO/ZP/21/2013).

1. Przedmiot zamówienia: Spektrofotometr fluorescencyjny – 1 szt.

Producent urządzenia:………………………………….Kraj producenta:……………………………………….

Model urządzenia:………………………………………Rok produkcji:………………………………………….

Zestawienie parametrów technicznych - parametry wymagane

| Lp. | Opis wymagań, parametrów technicznych i gwarancji | Oferowane warunki, parametry, oraz gwarancja |
| --- | --- | --- |
| 1 | Umożliwia wykonywanie jednoczesnych pomiarów w trybie fluorescencji i absorpcji wodnych roztworów rozpuszczonej materii organicznej w kuwetach kwarcowych o długości drogi optycznej 1 cm |  |
| 2 | Parametry modułu do pomiaru fluorescencji | Źródło światła: bezozonowa lampa ksenonowa 150 W, nie wymagająca specjalnej wentylacji |  |
| 3 |  | Detektor: chłodzony termoelektrycznie podświetlany detektor CCD o zakresie roboczym 250 – 620 nm. |  |
| 4 |  | Układ optyczny wzbudzenia wyposażony w podwójny monochromator na siatce dyfrakcyjnej z charakterystyką: 1200 linii/mm, 250 nm. |  |
| 5 |  | Układ optyczny emisji wyposażony w spektrograf o długości ogniskowej 140 mm z korekcją aberracji i siatkę dyfrakcyjną o charakterystyce 405 linii/mm, 250 nm. |  |
| 6 |  | Rzeczywisty roboczy zakres długości fali: - zakres wzbudzenia: 230-610 nm - zakres emisji: 250- 620 nm |  |
| 7 |  | Dokładność długości fali: nie mniejsza niż ±1.0 nm |  |
| 8 |  | Czas integracji: minimum 5 ms. |  |
| 9 |  | Czułość dla widma Ramana wody (wzbudzenie 350 nm,): nie mniejsza niż 20 000:1 RMS (czas integracji 30 s) |  |
| 10 |  | Szerokość wiązki: - wzbudzenia: 5 nm, - emisja: 5 nm |  |
| 11 | Parametry modułu do pomiaru absorpcji: | Zakres długości fali skanowania: 230 – 800 nm. |  |
| 12 |  | Szerokość wiązki: 5 nm. |  |
| 13 |  | Prędkość skanowania: 500nm/s |  |
| 14 |  | System optyczny: skorygowana pojedyncza wiązka |  |
| 15 |  | Detektor: fotodioda krzemowa (Si). |  |
| 16 |  | Dokładność długości fali: nie mniejsza niż ±1.0 nm. |  |
| 17 |  | Powtarzalność długości fali: nie mniejsza niż ±0.5nm. |  |
| 18 |  | Dokładność fotometryczna: ±0.01 AU, w zakresie 0-2 A. |  |
| 19 |  | Stabilność fotometryczna: <0.002 AU, na 1 godzinę. |  |
| 20 |  | Powtarzalność fotometryczna: ±0.002 AU, w zakresie 0-1 A. |  |
| 21 |  | Rozproszenie światła: mniej niż 1% w standardzie KI |  |
| 22 | Akcesoria: | Podstawa pod otwarte kuwety pomiarowe o długości drogi optycznej 1 cm. |  |
| 23 |  | 4 szt. kwarcowych kuwet pomiarowych do pomiarów fluorescencji o długości drogi optycznej 1 cm. |  |
| 24 |  | Standard kalibracyjny ultra czystej wody zamkniętej trwale w kuwecie pomiarowej, odpornej na zarysowanie, o długości drogi optycznej 1 cm. |  |
| 25 |  | Standard kalibracyjny rodaminy zamkniętej trwale w kuwecie pomiarowej, o długości drogi optycznej 1 cm. |  |
| 26 | Oprogramo-wanie: | Sterujące w/w spektrofluorymetrem pracujące w środowisku Windows 7 wraz z niezbędnymi kartami komunikacyjnymi. Oprogramowanie powinno umożliwiać: sterownie spektrofluorymetrem i kontrolę przebiegu pomiarów, pomiary spektrum również 3D, nakładanie widm., pomiary kinetyki, obróbkę danych, eksport danych. |  |
| 27 | Gwarancja | min. 24 miesiące |  |

2. Przedmiot zamówienia: Jednostka sterująca (komputer stacjonarny) – 1 szt.

Producent urządzenia:………………………………….Kraj producenta:……………………………………………..

Model urządzenia:………………………………………Rok produkcji:………………………………………………

Zestawienie parametrów technicznych - parametry wymagane

| Lp. | Specyfikacja elementów | Wymagane parametry techniczne | Parametry oferowane (wymagane podanie parametrów oferowanych) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Procesor x86 zapewniający minimum 4580 punktów w benchmarku PassMark – CPU (wg tabeli testów procesorów ze strony: http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) |  |
| 2 | Płyta główna | Min. 2 x USB 3.0 Min 8 x USB 2.0 1 x PCIe 3.0 x16 1x PCIe 2.0 x16 1x PCIe 2.0 x1 3x PCI 2x port SATAIII 4x port SATAII |  |
| 3 | Pamięć | Min.8GB DDR3, częstotliwość szyny pamięci: 1600MHz |  |
| 4 | Dysk twardy | SATA 600, pojemność minimum 500GB, prędkość obrotowa min. 7200 obr./min, wielkość pamięci cache 64MB |  |
| 5 | Karta dźwiękowa | Min. 6-kanałowa High Definition Audio, zintegrowana z płytą główną, z funkcją wykrywania wtyczki, obsługa wielu strumieni, funkcja zmiany przeznaczenia gniazda na panelu przednim |  |
| 6 | Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbps zintegrowana z płytą główną |  |
| 7 | Karta graficzna | Rodzaj pamięci GDDR5, wielkość zainstalowanej pamięci 2GB, z obsługą CUDA, direct 11, OpenGL 3.2, wyjście D-SUB,DVI, HDMI, minimum 4110 punktów w benchmarku PassMArk G3D (wg tabeli na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html) |  |
| 8 | Nagrywarka DVD | Interfejs SATA, minimalna prędkość nagrywania DVD-RW: x48, w kolorze obudowy, z dołączonym oprogramowaniem do nagrywania |  |
| 9 | Obudowa | ATX, typu desktop, w kolorze czarnym, gniazda USB na przednim panelu min 2 szt., |  |
| 10 | Klawiatura i mysz (zestaw) | Bezprzewodowy, praca w paśmie 2,4GHz, zasięg do 10m, klawiatura pełno wymiarowa ze zintegrowaną klawiaturą numeryczną, mysz uniwersalna dla prawo- i leworęcznych, komplet baterii w zestawie |  |
| 11 | Zasilacz ATX | Moc całkowita min: 500WAT, filtr przeciwzwarciowy, przeciwprzepięciowa, przeciwprzeciążeniowy, wentylator 120mm |  |
| 12 | System operacyjny | Windows 7 SP1 64 lub 32-bitowy w wersji polskiej lub angielskiej |  |
| 13 | Monitor | Przekątna: 21,5 lub 23 cale, Obsługa rozdzielczości: 1920 x 1080 px, Format: 16:9, Matryca: TFT/IPS, Minimalny kontrast: 1000:1, Minimalna jasność:250 cd/m2, Minimalny czas reakcji: 8 ms, Minimalny kąt widzenia w poziomie: 178, Minimalny kąt widzenia w pionie: 178, Minimalny rozmiar plamki: 0,248 mm, Złącza: VGA (D-Sub), DVI-D, DisplayPort, 4x USB 2.0, Kolor obudowy: stonowany |  |
| 14 | Gwarancja | jednostka sterująca :min 24 miesiące monitor: producenta min. 2 lata Klawiatura i mysz (zestaw): min 3 lata |  |

Przykładowy sprzęt spełniający powyższe wymagania: monitor: Dell U2212HM, Klawiatura i mysz (zestaw): Logitech Wireless Desktop MK 330

3. Przedmiot zamówienia: Drukarka laserowa kolorowa – 1 szt.

Producent urządzenia:………………………………….Kraj producenta:……………………………………………

Model urządzenia:………………………………………Rok produkcji:…………………………………………….

Zestawienie parametrów technicznych - parametry wymagane

| Lp. | Opis parametru/właściwości | Parametry oferowane (wymagane podanie parametrów oferowanych) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kolorowa, Interfejs : USB, Format papieru: A5, Minimlna prędkość druku mono: 18str/min, Minimalna prędkość druku kolor: 4str/min, Minimalna rozdzielczość druku mono: 2400x600dpi, Minimalna rozdzielczośc druku kolor: 2400x600dpi, Przewód zasilający w zestawie, Obsługiwane formaty: Legal, Folio, Executive, A6, A4, A5, Letter, ISO-B5, Odbiornik na 50 arkuszy, Kaseta na 150 arkuszy, Minimalna pamięć RAM: 32 MB, Maksymalny poziom hałasu 48dB, Maksymalna wysokość: 21.1[cm], Szerokość: 38.2 [cm], Maksymalna głębokość: 30.9 [cm]. |  |

Przykładowy sprzęt spełniający powyższe wymagania: SAMSUNG CLP-365

Udzielamy ………. -letniej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia (z wykonywaniem serwisu gwarancyjnego) liczonej od dostarczenia i odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

UWAGA: należy wypełnić oferowany termin gwarancji, minimum 2 lata.

4. Przedmiot zamówienia: Mobilne urządzenie multimedialne (typu tablet) – 2 szt.

Producent urządzenia:………………………………….Kraj producenta:……………………………………….

Model urządzenia:………………………………………Rok produkcji:………………………………………….

Zestawienie parametrów technicznych - parametry wymagane

| Lp. | Opis parametru/właściwości | Parametry oferowane (wymagane podanie parametrów oferowanych) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor: minimum Dual-core, taktowany minimum: 1GHz, wielkość ekranu minimum: 10.1, Minimalna rozdzielczość ekranu: 1280x800, Obsługa minimum 16 mln kolorów, Matryca: TFT, ekran dotykowy, Wbudowany aparat fotograficzny o rozdzielczości minimum: 3,2Mpix, Obsługa HSDPA, Bluetooth, Wifi 802.11 a/b/g/n, Pamięć RAM: minimum 1GB, Minimum 16 GB wbudowanej pamięci dostępnej dla użytkownika, obsługa kart microSD o pojemności minimum 64GB, GPS, Obsługa pasm GSM: 850/900/1800/1900 MHz, Obsługa pasm WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz, Maksymalna waga: 600g, Bateria o pojemności minimum: 7000mAh, Czas czuwania minimum: 1800h, Czas rozmów minimum: 10h. |  |

Przykładowy sprzęt spełniający powyższe wymagania: GALAXY Tab 2 10.1 (3G + Wi-Fi)

Udzielamy ………. -letniej gwarancji producenta na dostarczony przedmiot zamówienia (z wykonywaniem serwisu gwarancyjnego) liczonej od dostarczenia i odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

UWAGA: należy wypełnić oferowany termin gwarancji producenta, minimum 2 lata.

* Zestawienie wymagań, parametrów technicznych i gwarancji oferowanego przedmiotu zamówienia należy wypełnić szczegółowo  - dokładnie wskazując rzeczywiste warunki realizacji zamówienia, oferowane parametry  oraz gwarancję, adekwatnie do wymagań, parametrów technicznych i gwarancji  wymaganych przez Zamawiającego.

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów powoduje odrzucenie oferty

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez  żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Serwis gwarancyjny wykonywany będzie przez :.........................................................................................................

adres: .............................................................................................................................................................................

Nr telefonu pod który należy zgłaszać awarie sprzętu .................................................................................................

Serwis dostępny będzie jak niżej:

-w następujące dni tygodnia.......................................................................................................................................

- w następujących godzinach ......................................................................................................................................

............................................................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej )